# HORIZON MEDICAL — Requisitos FDA (Estados Unidos)

Documento: HM-REG-004
Versión: 1.0
Fecha: 2026-05-16
Marco regulatorio: 21 CFR Parts 800–898, FD&C Act

## Tabla de Contenidos

- Vía Regulatoria

- Predicado (Predicate Device)

- Design History File (DHF)

- Device Master Record (DMR)

- Verificación y Validación

- Biocompatibilidad (ISO 10993)

- Ensayos Clínicos / FDA IDE

- Software Validation Documentation

- Cybersecurity Documentation

- AI/ML Special Controls

- Checklist Completo

## 1. Vía Regulatoria

### 1.1 Análisis de Vías Regulatorias

| Vía | Aplicabilidad | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| 510(k) Premarket Notification | Dispositivo con predicado sustancialmente equivalente ya en mercado | ✅ RECOMENDADA |
| De Novo Classification | Dispositivo novedoso de riesgo bajo-moderado sin predicado | ❌ Existen predicados |
| PMA (Premarket Approval) | Dispositivo Clase III de alto riesgo | ❌ No aplica (Clase II) |

### 1.2 Justificación de 510(k)

El sistema Horizon Medical Holter ECG califica para la vía 510(k) porque:

- Product Code DRX (Electrocardiograph, Ambulatory) es un dispositivo Clase II con Special Controls establecidos

- Existen múltiples predicados sustancialmente equivalentes ya cleared por FDA

- El dispositivo tiene el mismo uso previsto (monitoreo ambulatorio de ECG) y características tecnológicas similares a los predicados

- La inclusión de AI/ML para análisis de arritmias es consistente con predicados recientes que incorporan algoritmos computarizados de análisis

### 1.3 Tipo de 510(k)

- Traditional 510(k): Recomendado (vs. Special/Abbreviated)

- eSTAR submission: Formato electrónico obligatorio desde 2023

- Product Code: DRX

- Review Panel: Cardiovascular (CV)

- Regulation Number: 21 CFR 870.2340

### 1.4 Pre-Submission (Q-Sub)

Se recomienda enérgicamente solicitar un Pre-Submission Meeting con FDA antes de someter el 510(k), especialmente para discutir:

- Aceptabilidad del predicado seleccionado

- Requisitos de testing para el componente de IA/ML

- Adecuación del Predetermined Change Control Plan (PCCP) si se considera IA adaptativa

- Requisitos de cybersecurity

- Necesidad de datos clínicos

## 2. Predicado (Predicate Device)

### 2.1 Predicado Primario Propuesto

| Característica | Horizon Medical HM-H100 | Predicado: iRhythm Zio XT (K142497) |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Horizon Medical Holter ECG System | Zio XT Patch System |
| Uso previsto | Monitoreo ambulatorio ECG 24–48h con análisis de arritmias | Monitoreo ambulatorio ECG hasta 14 días con análisis de arritmias |
| Tipo de dispositivo | Holter ECG ambulatorio | Holter ECG ambulatorio (patch) |
| Canales ECG | 3 canales, electrodos convencionales | 1 canal, patch adhesivo |
| Análisis computarizado | IA (CNN-LSTM) para detección de arritmias | Algoritmo propietario para detección de arritmias |
| Arritmias detectadas | FA, TV, bradicardia, taquicardia, PVC, PAC, pausas, BAV | FA, TV, bradicardia, taquicardia, PVC, PAC, pausas |
| Conectividad | BLE → smartphone → cloud | Almacenamiento local → envío por correo → cloud |
| Visualización en tiempo real | Sí (vía app) | No (análisis post-hoc) |
| Clasificación FDA | Clase II | Clase II |
| Product Code | DRX | DRX |

### 2.2 Predicados de Referencia Adicionales

| Predicado | Clearance # | Fabricante | Relevancia |
| --- | --- | --- | --- |
| BioTelemetry MCOT | K162604 | BioTelemetry/Philips | Transmisión inalámbrica + análisis automatizado |
| Cardiac Insight Cardea SOLO | K173437 | Cardiac Insight | Parche ECG + análisis IA |
| Apple Watch ECG | DEN180044 | Apple Inc. | ECG con IA (De Novo, pero mismo product code MQP1) |
| AliveCor KardiaMobile 6L | K200623 | AliveCor | ECG portátil + IA para detección de FA |

### 2.3 Análisis de Equivalencia Sustancial

| Criterio | Equivalencia | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Intended use | ✅ Mismo | Monitoreo ambulatorio ECG + detección de arritmias |
| Technological characteristics | ✅ Similar | ECG con electrodos de superficie + análisis computarizado |
| Performance | ⚠️ Requiere testing | Demostrar rendimiento equivalente o superior |
| Safety | ✅ Similar | Mismo perfil de riesgo (dispositivo no invasivo) |
| Diferencias tecnológicas | BLE en tiempo real, IA CNN-LSTM | Las diferencias no plantean nuevos riesgos ni afectan la eficacia |

## 3. Design History File (DHF)

### 3.1 Estructura Requerida del DHF (21 CFR 820.30)

| Sección | Contenido | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Design and Development Planning | Plan de diseño, fases, responsabilidades, recursos | 820.30(b) |
| Design Input | Requisitos del usuario, requisitos del producto, normas aplicables | 820.30(c) |
| Design Output | Especificaciones, planos, firmware, software, BOM | 820.30(d) |
| Design Review | Actas de revisiones de diseño en cada fase | 820.30(e) |
| Design Verification | Pruebas de que los outputs cumplen con los inputs | 820.30(f) |
| Design Validation | Pruebas de que el dispositivo cumple las necesidades del usuario | 820.30(g) |
| Design Transfer | Transferencia a manufactura, procedimientos de producción | 820.30(h) |
| Design Changes | Control de cambios, revisiones, aprobaciones | 820.30(i) |

Referencia: Ver template detallado en templates/DHF-Design-History-File.md

## 4. Device Master Record (DMR)

### 4.1 Contenido del DMR (21 CFR 820.181)

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Device specifications | Especificaciones del producto terminado, criterios de aceptación |
| Production process specifications | Instrucciones de manufactura, ensamblaje, testing |
| Quality assurance procedures | Procedimientos de inspección, métodos de ensayo |
| Packaging and labeling specifications | Materiales de empaque, instrucciones de empaque, artwork de etiquetas |
| Installation and servicing procedures | Procedimientos de instalación (si aplica), mantenimiento |
| Bill of Materials (BOM) | Lista completa de componentes, proveedores, especificaciones |

## 5. Verificación y Validación

### 5.1 Plan de Verificación (Design Verification)

| Test | Norma/Referencia | Descripción | Lab Acreditado |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguridad eléctrica | IEC 60601-1:2020 | Corriente de fuga, rigidez dieléctrica, tierra protectora | Sí |
| EMC | IEC 60601-1-2:2014+AMD1 | Emisiones conducidas/radiadas, inmunidad ESD, RF, etc. | Sí |
| Norma particular Holter | IEC 60601-2-47:2012+AMD1 | Requisitos específicos para sistemas ECG ambulatorios | Sí |
| Precisión de ECG | IEC 60601-2-47, AHA/AAMI EC38 | Precisión de amplitud, respuesta en frecuencia, CMRR, ruido | Sí |
| Biocompatibilidad | ISO 10993-1, -5, -10 | Citotoxicidad, sensibilización, irritación | Sí |
| Seguridad de batería | IEC 62133-2:2017 | Cortocircuito, sobrecarga, aplastamiento, temperatura | Sí |
| Usabilidad | IEC 62366-1:2015 | Formative evaluation, summative usability test | Interno/Externo |
| Software V&V | IEC 62304 | Unit testing, integration, system, regression | Interno |
| Rendimiento BLE | Bluetooth SIG specs | Rango, throughput, estabilidad de conexión | Sí |
| Vida útil y envejecimiento | Internal protocol | Acelerado y en tiempo real para batería y componentes | Sí |
| Empaque y transporte | ASTM D4169 / ISTA | Vibración, caída, compresión | Sí |
| IP rating | IEC 60529 | Protección contra ingreso de líquidos y partículas | Sí |

### 5.2 Plan de Validación (Design Validation)

| Validación | Descripción | Muestra |
| --- | --- | --- |
| Clinical validation | Comparación con Holter de referencia gold-standard en pacientes | 30–100 pacientes |
| AI algorithm validation | Validación independiente de detección de arritmias contra anotaciones de cardiólogos | Dataset externo (>1000 registros) |
| Usability validation | Summative usability study con usuarios representativos (pacientes + clínicos) | 15+ usuarios por grupo |
| Home use validation | Validación de uso en entorno domiciliario real | 20+ pacientes |

## 6. Biocompatibilidad (ISO 10993)

### 6.1 Evaluación de Biocompatibilidad

| Componente | Material | Contacto | Duración | Tests Requeridos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carcasa | ABS/PC | Contacto con piel intacta | Prolongado (24–48h) | Citotoxicidad, Sensibilización, Irritación |
| Electrodos | Ag/AgCl + adhesivo | Contacto con piel intacta | Prolongado (24–48h) | Citotoxicidad, Sensibilización, Irritación |
| Cable/correa | Silicona/TPE | Contacto con piel intacta | Prolongado | Citotoxicidad, Sensibilización |

### 6.2 Tests de Biocompatibilidad Requeridos

| Test | Norma | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Citotoxicidad | ISO 10993-5:2009 | Evaluación in vitro de toxicidad celular |
| Sensibilización | ISO 10993-10:2021 | Test de sensibilización cutánea (GPMT o LLNA) |
| Irritación | ISO 10993-10:2021 | Test de irritación cutánea (in vitro o in vivo) |
| Caracterización química | ISO 10993-18:2020 | Identificación y cuantificación de extractables/leachables |

Nota: Para electrodos desechables de terceros ya con certificación de biocompatibilidad, se puede referenciar la documentación existente del proveedor.

## 7. Ensayos Clínicos / FDA IDE

### 7.1 Necesidad de Estudios Clínicos

Para una 510(k) de un Holter ECG Clase II con predicado, no se requiere IDE ni ensayo clínico formal en la mayoría de los casos. Sin embargo, FDA puede solicitar datos clínicos para:

- Validar el rendimiento del algoritmo de IA en población clínica

- Demostrar equivalencia sustancial con el predicado

### 7.2 Estrategia de Datos Clínicos Recomendada

| Nivel | Descripción | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| Nivel 1 | Bench testing + equivalencia con predicado | Mínimo requerido |
| Nivel 2 | + Validación retrospectiva de IA con datasets anotados (PhysioNet, INCART) | Recomendado |
| Nivel 3 | + Estudio clínico prospectivo comparativo (vs. Holter estándar) | Fuertemente recomendado para IA |

### 7.3 Estudio Clínico Propuesto (Nivel 3)

| Parámetro | Detalle |
| --- | --- |
| Diseño | Prospectivo, comparativo, cegado para interpretación |
| Comparador | Holter ECG estándar de 12 derivaciones (gold standard) |
| Endpoint primario | Sensibilidad y especificidad de detección de arritmias (FA, TV) |
| Endpoints secundarios | PPV, NPV, tiempo de uso, satisfacción del paciente, eventos adversos |
| Muestra | 100–200 pacientes con indicación de Holter ECG |
| Duración | 24–48 horas de monitoreo simultáneo |
| Aprobación IRB | Requerida |
| FDA IDE | No requerido (dispositivo non-significant risk si no se cambia el manejo clínico) |

## 8. Software Validation Documentation

### 8.1 Documentación Requerida por FDA

| Documento | Referencia | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Level of Concern | FDA Guidance “Content of Premarket Submissions for Software…” | Major Level of Concern (decisiones diagnósticas de arritmias potencialmente letales) |
| Software Description | — | Descripción funcional, arquitectura, flujo de datos |
| Device Hazard Analysis | — | Análisis de riesgos específicos del software |
| Software Requirements Specification (SRS) | IEC 62304 | Requisitos funcionales y no funcionales |
| Architecture Design Chart | — | Diagrama de arquitectura del software |
| Software Design Specification (SDS) | IEC 62304 | Diseño detallado de módulos |
| Traceability Matrix | — | Requisitos → Diseño → Test → Resultados |
| Software Testing (V&V) | — | Unit, integration, system, regression testing |
| Revision Level History | — | Historial de versiones y cambios |
| Unresolved Anomalies | — | Bugs conocidos y justificación de aceptación |
| SBOM | FDA Cybersecurity Guidance 2023 | Lista de componentes de software (open-source, third-party) |

### 8.2 Software Items para Horizon Medical

| Software Item | Clasificación IEC 62304 | Level of Concern (FDA) | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Firmware (nRF52832) | Clase C | Major | Adquisición y filtrado de señal ECG |
| Backend / API | Clase C | Major | Procesamiento y almacenamiento de datos clínicos |
| Módulo IA (CNN-LSTM) | Clase C | Major | Detección de arritmias potencialmente letales |
| App móvil | Clase B | Moderate | Visualización y alertas (no es fuente primaria de diagnóstico) |
| Dashboard web | Clase B | Moderate | Presentación de datos al clínico |

Referencia: Ver template detallado en templates/Software-Documentation-IEC62304.md

## 9. Cybersecurity Documentation

### 9.1 Requisitos FDA de Ciberseguridad (2023 Guidance)

| Elemento | Descripción | Obligatorio |
| --- | --- | --- |
| Threat Modeling | Identificación de amenazas y vectores de ataque | ✅ |
| Security Risk Assessment | Evaluación de riesgos de ciberseguridad usando CVSS o similar | ✅ |
| Security Architecture | Diagrama de arquitectura de seguridad del sistema | ✅ |
| Security Controls | Controles implementados (encryption, auth, access control) | ✅ |
| SBOM | Software Bill of Materials completo | ✅ |
| Vulnerability Testing | Resultados de penetration testing, vulnerability scanning | ✅ |
| Patch Management Plan | Plan para gestión de vulnerabilidades y actualizaciones | ✅ |
| End-of-Life Plan | Plan para fin de soporte del dispositivo | ✅ |

### 9.2 Superficie de Ataque de Horizon Medical

| Componente | Vector de Ataque | Riesgo | Controles |
| --- | --- | --- | --- |
| BLE (dispositivo → app) | Intercepción, MITM, replay | Alto | BLE Secure Connection, bonding, encryption AES-128 |
| App → Backend (HTTPS) | MITM, API abuse, data theft | Alto | TLS 1.3, certificate pinning, OAuth 2.0, rate limiting |
| Cloud Storage | Data breach, unauthorized access | Alto | Encryption at rest (AES-256), RBAC, audit logs |
| Firmware | Tampering, reverse engineering | Medio | Secure boot, signed firmware updates, OTA authentication |
| Dashboard web | XSS, CSRF, injection, session hijack | Medio | WAF, CSP, input validation, MFA |
| Modelo IA | Adversarial attacks, data poisoning | Medio | Input validation, model integrity verification |

Referencia: Ver template detallado en templates/Cybersecurity-Documentation.md

## 10. AI/ML Special Controls

### 10.1 FDA AI/ML Framework

| Requisito | Descripción | Documento |
| --- | --- | --- |
| Algorithm Description | Descripción completa del modelo CNN-LSTM, arquitectura, hiperparámetros | AI/ML Doc |
| Training Data | Fuentes, tamaño, distribución demográfica, anotación, split train/val/test | AI/ML Doc |
| Performance Metrics | Sensibilidad, especificidad, AUC-ROC, PPV, NPV — por tipo de arritmia | AI/ML Doc |
| Reference Standard | Gold standard utilizado para anotación (cardiólogos certificados, consenso) | AI/ML Doc |
| Bias and Fairness | Análisis de sesgos por edad, sexo, raza/etnia, comorbilidades | AI/ML Doc |
| Robustness Testing | Rendimiento con datos ruidosos, artefactos, edge cases | AI/ML Doc |
| Clinical Validation | Validación con dataset clínico independiente | Clinical Data |
| Locked vs. Adaptive | Declaración de algoritmo locked (no aprende post-deployment) | AI/ML Doc |
| PCCP (si adaptativo) | Predetermined Change Control Plan — describe cambios futuros planeados | Solo si adaptativo |
| Transparency | Explicabilidad de las decisiones del modelo (GradCAM, attention maps) | AI/ML Doc |

### 10.2 Métricas de Rendimiento Esperadas

| Arritmia | Sensibilidad Target | Especificidad Target | AUC Target |
| --- | --- | --- | --- |
| Fibrilación auricular (FA) | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 0.97 |
| Taquicardia ventricular (TV) | ≥ 95% | ≥ 98% | ≥ 0.98 |
| Bradicardia sinusal | ≥ 90% | ≥ 95% | ≥ 0.95 |
| Taquicardia sinusal | ≥ 90% | ≥ 95% | ≥ 0.95 |
| PVC (extrasístoles ventriculares) | ≥ 85% | ≥ 95% | ≥ 0.93 |
| Pausas sinusales | ≥ 90% | ≥ 98% | ≥ 0.96 |
| Bloqueo AV II/III | ≥ 90% | ≥ 98% | ≥ 0.96 |

Referencia: Ver template detallado en templates/AI-ML-Documentation.md

## 11. Checklist Completo

### 11.1 Pre-Submission

- ☐ Identificar predicado y confirmar Product Code (DRX)

- ☐ Preparar Pre-Submission (Q-Sub) request

- ☐ Incluir preguntas específicas sobre IA, cybersecurity, clinical data

- ☐ Asistir a Pre-Submission meeting con FDA

- ☐ Documentar feedback de FDA y ajustar plan

### 11.2 Establishment & Registration

- ☐ Designar US Agent (fabricante extranjero)

- ☐ FDA Establishment Registration (21 CFR 807)

- ☐ Device Listing en FDA (21 CFR 807)

- ☐ Obtener D-U-N-S Number

- ☐ Pago de User Fee (MDUFA)

### 11.3 Design Controls (21 CFR 820.30)

- ☐ Design and Development Plan documentado

- ☐ Design Input (requisitos) documentados y aprobados

- ☐ Design Output (especificaciones) documentados

- ☐ Design Reviews realizadas y documentadas (actas)

- ☐ Design Verification completada (testing)

- ☐ Design Validation completada (clinical/usability)

- ☐ Design Transfer completada

- ☐ Design History File (DHF) compilado y completo

### 11.4 Testing y Evidencia

- ☐ IEC 60601-1 — Seguridad eléctrica (reporte de lab acreditado)

- ☐ IEC 60601-1-2 — EMC (reporte de lab acreditado)

- ☐ IEC 60601-2-47 — Norma particular Holter (reporte de lab acreditado)

- ☐ ISO 10993 — Biocompatibilidad (reportes de lab)

- ☐ IEC 62133-2 — Seguridad de batería

- ☐ Software V&V completada según IEC 62304

- ☐ AI/ML validation con dataset independiente

- ☐ Usability study (summative) completada

- ☐ Cybersecurity testing (penetration test, vulnerability scan)

### 11.5 Documentación 510(k)

- ☐ Cover letter

- ☐ 510(k) Summary o Statement

- ☐ Truthful and Accuracy Statement

- ☐ Indications for Use Statement (FDA Form 3881)

- ☐ Class II Summary and Certification

- ☐ Financial Certification or Disclosure Statement (Form FDA 3674)

- ☐ Declarations of Conformity and Summary Reports (standards)

- ☐ Executive Summary / Device Description

- ☐ Substantial Equivalence Comparison

- ☐ Non-clinical (bench) performance testing

- ☐ Clinical performance data (si aplica)

- ☐ Software documentation (Level of Concern, SRS, architecture, V&V)

- ☐ AI/ML documentation

- ☐ Cybersecurity documentation + SBOM

- ☐ Biocompatibility evaluation

- ☐ EMC and Electrical Safety testing

- ☐ Sterilization (si aplica — N/A para Horizon)

- ☐ Shelf life / reliability data

- ☐ Labeling (IFU, packaging labels, warnings)

- ☐ eSTAR formatted and submitted

### 11.6 Post-Clearance

- ☐ MDR/ADR reporting procedures establecidos (21 CFR 803)

- ☐ Corrections and Removals procedures (21 CFR 806)

- ☐ Annual Registration renewal

- ☐ UDI registration en GUDID

- ☐ Post-market surveillance plan

- ☐ Complaint handling procedure (21 CFR 820.198)

Control de Versiones:

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-16 | Asuntos Regulatorios | Creación inicial |

Documento confidencial — Horizon Medical