# HORIZON MEDICAL — Risk Management File (ISO 14971:2019)

Documento: HM-RMF-001
Versión: 1.0
Fecha: 2026-05-16
Referencia: ISO 14971:2019, ISO/TR 24971:2020

## Tabla de Contenidos

- Risk Management Plan

- Identificación de Peligros (Hazard Identification)

- Análisis de Riesgo por Componente

- Estimación y Evaluación de Riesgos

- Control y Mitigación de Riesgos

- Riesgo Residual

- Análisis Beneficio-Riesgo

- Risk Management Review

## 1. Risk Management Plan

### 1.1 Alcance

Este Risk Management File cubre el sistema completo Horizon Medical Holter ECG, incluyendo: - Dispositivo Holter HM-H100 (hardware) - Firmware (nRF52832) - Backend cloud y API - Módulo de IA (CNN-LSTM) - Aplicación móvil (iOS/Android) - Dashboard web clínico - Electrodos y accesorios

### 1.2 Criterios de Aceptabilidad del Riesgo

#### Matriz de Severidad

| Nivel | Severidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| S1 | Insignificante | Inconveniente o molestia temporal |
| S2 | Menor | Lesión temporal que no requiere intervención profesional |
| S3 | Seria | Lesión que requiere intervención médica profesional |
| S4 | Crítica | Lesión permanente o que pone en peligro la vida |
| S5 | Catastrófica | Muerte del paciente |

#### Matriz de Probabilidad

| Nivel | Probabilidad | Frecuencia Estimada |
| --- | --- | --- |
| P1 | Improbable | < 1 en 1,000,000 usos |
| P2 | Remota | 1 en 100,000 a 1,000,000 usos |
| P3 | Ocasional | 1 en 10,000 a 100,000 usos |
| P4 | Probable | 1 en 1,000 a 10,000 usos |
| P5 | Frecuente | > 1 en 1,000 usos |

#### Matriz de Aceptabilidad del Riesgo

|  | S1 (Insignif.) | S2 (Menor) | S3 (Seria) | S4 (Crítica) | S5 (Catastrófica) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P5 (Frecuente) | 🟡 ALARP | 🔴 Inaceptable | 🔴 Inaceptable | 🔴 Inaceptable | 🔴 Inaceptable |
| P4 (Probable) | 🟢 Aceptable | 🟡 ALARP | 🔴 Inaceptable | 🔴 Inaceptable | 🔴 Inaceptable |
| P3 (Ocasional) | 🟢 Aceptable | 🟡 ALARP | 🟡 ALARP | 🔴 Inaceptable | 🔴 Inaceptable |
| P2 (Remota) | 🟢 Aceptable | 🟢 Aceptable | 🟡 ALARP | 🟡 ALARP | 🔴 Inaceptable |
| P1 (Improbable) | 🟢 Aceptable | 🟢 Aceptable | 🟢 Aceptable | 🟡 ALARP | 🟡 ALARP |

- 🟢 Aceptable: Riesgo aceptable sin medidas adicionales

- 🟡 ALARP: As Low As Reasonably Practicable — requiere reducción si es factible

- 🔴 Inaceptable: Requiere medidas de mitigación obligatorias

## 2. Identificación de Peligros

### 2.1 Categorías de Peligros (ISO 14971 Annex C)

| Categoría | Peligros Identificados para Horizon Medical |
| --- | --- |
| Energía | Descarga eléctrica (batería, corriente de fuga), energía térmica (sobrecalentamiento de batería), energía electromagnética (interferencia BLE/RF) |
| Biológica | Reacción alérgica a electrodos/adhesivos, irritación cutánea, infección (superficial) |
| Información | Falso negativo de IA (arritmia no detectada), falso positivo (alarma falsa), datos incorrectos, pérdida de datos, diagnóstico erróneo |
| Operacional | Error de colocación de electrodos, uso incorrecto de la app, desconexión de electrodos inadvertida, confusión de pacientes (dashboard) |
| Ciberseguridad | Acceso no autorizado a datos, manipulación de datos, denegación de servicio, firmware malicioso |
| Ambiental | Interferencia electromagnética de otros dispositivos, exposición a agua/humedad, temperatura extrema |

### 2.2 Lista Completa de Peligros

| Hazard ID | Peligro | Situación Peligrosa | Daño Potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| HAZ-001 | Fallo del módulo IA — falso negativo | Arritmia ventricular (TV/FV) no detectada | Deterioro grave o muerte si no se diagnostica |
| HAZ-002 | Fallo del módulo IA — falso positivo | Alarma de arritmia cuando el ritmo es normal | Ansiedad del paciente, tratamiento innecesario |
| HAZ-003 | Desconexión de electrodo no detectada | Pérdida de señal ECG sin alerta al paciente | Período de monitoreo sin datos, arritmia no registrada |
| HAZ-004 | Pérdida de datos en transmisión BLE | Datos ECG no llegan al backend | Diagnóstico incompleto |
| HAZ-005 | Corriente de fuga excesiva | Contacto eléctrico con el paciente | Estimulación cardíaca, quemadura, paro |
| HAZ-006 | Sobrecalentamiento de batería LiPo | Batería se calienta en contacto con piel | Quemadura térmica |
| HAZ-007 | Explosión/incendio de batería | Fallo catastrófico de celda LiPo | Quemadura, incendio |
| HAZ-008 | Reacción alérgica a adhesivo/electrodo | Contacto prolongado con piel sensible | Dermatitis, reacción alérgica |
| HAZ-009 | Interferencia EMI de otros dispositivos | Señal ECG corrupta por EMI | Artefactos interpretados como arritmias (falso +) |
| HAZ-010 | Acceso no autorizado a datos del paciente | Breach de datos vía BLE, API o cloud | Violación de privacidad, daño psicológico |
| HAZ-011 | Firmware corrupto / actualización fallida | Dispositivo deja de funcionar correctamente | Pérdida de monitoreo |
| HAZ-012 | Error de colocación de electrodos | Señal de baja calidad o derivaciones invertidas | Diagnóstico incorrecto |
| HAZ-013 | Confusión de pacientes en dashboard | Datos de un paciente mostrados a otro médico | Diagnóstico erróneo, violación de privacidad |
| HAZ-014 | App móvil crash durante monitoreo | App se cierra inesperadamente | Pérdida temporal de visualización y alertas |
| HAZ-015 | Backend no disponible (downtime) | Datos no procesados por IA | Retraso en detección de arritmias |
| HAZ-016 | Agotamiento prematuro de batería | Batería se agota antes de completar 24h | Monitoreo incompleto |
| HAZ-017 | Latencia excesiva en alertas | Alerta de arritmia crítica llega con retraso | Retraso en intervención médica |
| HAZ-018 | Software de IA entrenado con datos sesgados | Rendimiento inferior en subpoblaciones | Detección menos precisa en ciertos grupos demográficos |

## 3. Análisis de Riesgo por Componente

### 3.1 Hardware (Dispositivo Holter HM-H100)

| Riesgo ID | Peligro | Componente | P (antes) | S (antes) | Riesgo | Control de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-HW-001 | HAZ-005 | Circuito de aislamiento | P2 | S5 | 🟡 ALARP | Aislamiento galvánico, cumplimiento IEC 60601-1 |
| R-HW-002 | HAZ-006 | Batería LiPo | P2 | S3 | 🟡 ALARP | Circuito de protección BMS, thermal shutdown, IEC 62133-2 |
| R-HW-003 | HAZ-007 | Batería LiPo | P1 | S5 | 🟡 ALARP | Celda certificada UN 38.3, BMS, diseño mecánico |
| R-HW-004 | HAZ-009 | Frontend analógico | P3 | S3 | 🟡 ALARP | Filtros EMI, cumplimiento IEC 60601-1-2, shielding |
| R-HW-005 | HAZ-016 | Batería/firmware | P3 | S2 | 🟡 ALARP | Indicador de batería, alarma de batería baja, auto-sleep |
| R-HW-006 | HAZ-003 | Electrodos/detección | P4 | S3 | 🔴 Inaceptable | Detección de impedancia, alerta de desconexión |

### 3.2 Software — Módulo de IA

| Riesgo ID | Peligro | Componente | P (antes) | S (antes) | Riesgo | Control de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-AI-001 | HAZ-001 | CNN-LSTM (falso negativo) | P3 | S5 | 🔴 Inaceptable | Validación extensiva, threshold optimizado, alerta manual |
| R-AI-002 | HAZ-002 | CNN-LSTM (falso positivo) | P4 | S2 | 🟡 ALARP | Threshold calibrado, confirmación por médico |
| R-AI-003 | HAZ-018 | Training data | P3 | S4 | 🔴 Inaceptable | Dataset diverso, análisis de bias, validación por subgrupos |
| R-AI-004 | HAZ-017 | Pipeline de procesamiento | P3 | S4 | 🔴 Inaceptable | SLA de procesamiento, redundancia, monitoreo |

### 3.3 Software — Backend, App, Dashboard

| Riesgo ID | Peligro | Componente | P (antes) | S (antes) | Riesgo | Control de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-SW-001 | HAZ-004 | BLE stack | P3 | S3 | 🟡 ALARP | Buffer local, retransmisión, verificación de integridad |
| R-SW-002 | HAZ-013 | Dashboard (auth) | P2 | S4 | 🟡 ALARP | RBAC, autenticación MFA, session management |
| R-SW-003 | HAZ-014 | App móvil | P4 | S2 | 🟡 ALARP | Crash recovery, data persistence, auto-reconnect |
| R-SW-004 | HAZ-015 | Backend cloud | P3 | S3 | 🟡 ALARP | Redundancia, auto-scaling, buffer local |
| R-SW-005 | HAZ-011 | Firmware OTA | P2 | S3 | 🟡 ALARP | Dual-bank OTA, rollback, verificación de integridad |

### 3.4 Ciberseguridad

| Riesgo ID | Peligro | Componente | P (antes) | S (antes) | Riesgo | Control de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-CY-001 | HAZ-010 | BLE communication | P3 | S3 | 🟡 ALARP | BLE Secure Connection, encryption, bonding |
| R-CY-002 | HAZ-010 | Backend API | P3 | S3 | 🟡 ALARP | TLS 1.3, OAuth 2.0, rate limiting, WAF |
| R-CY-003 | HAZ-010 | Cloud storage | P2 | S4 | 🟡 ALARP | AES-256 at rest, RBAC, audit logs, backups |

## 4. Estimación y Evaluación de Riesgos

### 4.1 Tabla de Evaluación de Riesgos Antes y Después de Mitigación

| Riesgo ID | Peligro | P (antes) | S | Nivel (antes) | Control | P (después) | Nivel (después) | Aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-HW-001 | Corriente de fuga | P2 | S5 | 🟡 ALARP | Aislamiento + testing | P1 | 🟡 ALARP* | ✅ (ALARP demostrado) |
| R-HW-002 | Sobrecalentamiento | P2 | S3 | 🟡 ALARP | BMS + thermal cutoff | P1 | 🟢 Aceptable | ✅ |
| R-HW-003 | Explosión batería | P1 | S5 | 🟡 ALARP | UN 38.3 + BMS | P1 | 🟡 ALARP* | ✅ (ALARP demostrado) |
| R-HW-006 | Desconexión electrodo | P4 | S3 | 🔴 Inaceptable | Detección + alerta | P2 | 🟡 ALARP | ✅ (ALARP demostrado) |
| R-AI-001 | Falso negativo (TV/FV) | P3 | S5 | 🔴 Inaceptable | Val. extensiva + manual | P2 | 🟡 ALARP* | ✅ (beneficio > riesgo) |
| R-AI-002 | Falso positivo | P4 | S2 | 🟡 ALARP | Threshold + confirmación | P3 | 🟡 ALARP | ✅ |
| R-AI-003 | Bias en IA | P3 | S4 | 🔴 Inaceptable | Dataset diverso + val. | P2 | 🟡 ALARP | ✅ (ALARP demostrado) |
| R-AI-004 | Latencia alertas | P3 | S4 | 🔴 Inaceptable | SLA + redundancia | P2 | 🟡 ALARP | ✅ |
| R-SW-001 | Pérdida datos BLE | P3 | S3 | 🟡 ALARP | Buffer + retransmisión | P2 | 🟢 Aceptable | ✅ |
| R-CY-001 | Breach BLE | P3 | S3 | 🟡 ALARP | Encryption + bonding | P2 | 🟢 Aceptable | ✅ |
| R-CY-003 | Breach cloud | P2 | S4 | 🟡 ALARP | AES-256 + RBAC | P1 | 🟡 ALARP* | ✅ (ALARP demostrado) |

* ALARP: Se ha demostrado que la reducción adicional del riesgo no es practicable sin afectar desproporcionadamente el beneficio del dispositivo.

## 5. Control y Mitigación de Riesgos

### 5.1 Jerarquía de Control de Riesgos (ISO 14971)

- Diseño inherentemente seguro (eliminar el peligro)

- Medidas de protección (barreras, alarmas, aislamiento)

- Información de seguridad (etiquetado, IFU, training)

### 5.2 Controles Implementados

| Control ID | Riesgo(s) | Tipo | Descripción | Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RC-001 | R-HW-001 | Diseño | Aislamiento galvánico paciente (BF type) | Test IEC 60601-1 |
| RC-002 | R-HW-002, R-HW-003 | Diseño + Protección | BMS con protección de sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito, temperatura | Test IEC 62133-2 |
| RC-003 | R-HW-004 | Diseño | Filtros EMI en entrada, shielding de PCB | Test IEC 60601-1-2 |
| RC-004 | R-HW-006 | Protección | Monitoreo de impedancia de electrodos + alerta en app | Test funcional |
| RC-005 | R-AI-001 | Diseño | Threshold de detección optimizado para alta sensibilidad (≥95% Se para TV) | Validación con dataset |
| RC-006 | R-AI-001 | Información | IFU: “Los resultados de IA son de soporte. La decisión final es del médico.” | Revisión de labeling |
| RC-007 | R-AI-003 | Diseño | Dataset de entrenamiento diverso (edad, sexo, etnia) + validación por subgrupos | Análisis de bias |
| RC-008 | R-SW-001 | Diseño | Buffer circular en firmware (8h de datos) + retransmisión automática | Test funcional |
| RC-009 | R-CY-001 | Diseño | BLE Secure Connections (LE Secure Connections, AES-CCM 128-bit) | Pen testing |
| RC-010 | R-CY-002 | Diseño | TLS 1.3, OAuth 2.0, API rate limiting, input validation | Pen testing |
| RC-011 | R-CY-003 | Diseño | AES-256 encryption at rest, RBAC, MFA, audit logs | Security audit |
| RC-012 | R-SW-005 | Diseño | OTA dual-bank con rollback automático, signature verification | Test funcional |
| RC-013 | R-AI-004 | Diseño + Protección | Processing SLA < 30s, queue monitoring, auto-scale | Load testing |

## 6. Riesgo Residual

### 6.1 Riesgos Residuales Aceptados

| Riesgo ID | Riesgo Residual | P | S | Nivel | Justificación de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-AI-001 | Falso negativo de IA (TV no detectada) en caso edge | P2 | S5 | ALARP | El dispositivo es herramienta de soporte, no reemplaza al médico. Beneficio de detección automatizada supera el riesgo residual. Sensibilidad validada ≥95%. |
| R-HW-001 | Corriente de fuga residual dentro de límites normativos | P1 | S5 | ALARP | Cumple IEC 60601-1 (< 10 µA), riesgo inherente a todo dispositivo eléctrico en contacto con paciente |
| R-HW-003 | Fallo de celda de batería (evento extremadamente raro) | P1 | S5 | ALARP | Celda certificada UN 38.3, BMS con múltiples protecciones, riesgo residual comparable al de cualquier dispositivo con batería LiPo |
| R-AI-002 | Falsas alarmas ocasionales que causan ansiedad | P3 | S2 | ALARP | El médico confirma cada alarma antes de actuar. Información en IFU sobre posibilidad de falsas alarmas |

### 6.2 Evaluación Global del Riesgo Residual

El riesgo residual global del sistema Horizon Medical Holter ECG se considera aceptable considerando:

- Todos los riesgos inaceptables han sido mitigados a niveles ALARP o aceptables

- Los riesgos residuales más significativos (R-AI-001) están inherentemente asociados a la naturaleza probabilística de los algoritmos de IA, y se mitigan con la supervisión obligatoria del médico

- El perfil de riesgo es consistente con dispositivos equivalentes ya en el mercado (Zio XT, MCOT)

- Los beneficios clínicos superan los riesgos residuales (ver Sección 7)

## 7. Análisis Beneficio-Riesgo

### 7.1 Beneficios Clínicos del Dispositivo

| Beneficio | Descripción | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Detección temprana de arritmias | El monitoreo continuo 24–48h aumenta la probabilidad de capturar eventos arrítmicos intermitentes | Literatura publicada (Holter ECG) |
| Detección automatizada con IA | Reducción del tiempo de análisis manual, detección de arritmias que podrían pasar desapercibidas | Datos de validación del algoritmo |
| Acceso remoto a datos | El cardiólogo puede revisar datos sin que el paciente visite la clínica | Telemonitoreo |
| Alertas en tiempo real | Detección temprana de arritmias críticas (TV/FV) permite intervención rápida | Diseño del sistema |
| Comodidad del paciente | Dispositivo liviano y discreto mejora la adherencia al monitoreo | User needs research |
| Registro de síntomas | Correlación de síntomas del paciente con ECG mejora el diagnóstico | Práctica clínica |

### 7.2 Conclusión Beneficio-Riesgo

| Factor | Evaluación |
| --- | --- |
| Severidad de la condición tratada | Alta — las arritmias cardíacas pueden ser mortales si no se detectan |
| Probabilidad de beneficio | Alta — el monitoreo Holter es estándar de cuidado para evaluación de arritmias |
| Magnitud del beneficio | Significativa — detección temprana puede prevenir eventos cardíacos graves |
| Riesgos residuales | Bajos a moderados, todos en nivel ALARP o aceptable |
| Alternativas disponibles | Holter convencional (sin IA), monitores de eventos, implantable loop recorders |
| Ventajas sobre alternativas | IA automatizada, conectividad remota, alertas en tiempo real |
| Balance beneficio-riesgo | FAVORABLE — Los beneficios clínicos del monitoreo ECG continuo con IA superan los riesgos residuales identificados |

## 8. Risk Management Review

### 8.1 Conclusiones de la Revisión

| Elemento | Evaluación |
| --- | --- |
| ¿Se ejecutó el Risk Management Plan? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Están todos los peligros conocidos identificados? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Están todos los riesgos evaluados y controlados? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Se verificó la efectividad de los controles? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Se evaluó el riesgo residual global? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Es aceptable el riesgo residual global? | ☐ Sí / ☐ No |
| ¿Se documentaron los datos de producción y post-producción? | ☐ Sí / ☐ No (post-launch) |

### 8.2 Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Risk Management Lead | _________________ | _________________ | __________ |
| Quality Manager | _________________ | _________________ | __________ |
| Clinical Expert | _________________ | _________________ | __________ |
| Regulatory Affairs | _________________ | _________________ | __________ |
| General Manager | _________________ | _________________ | __________ |

Control de Versiones:

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-16 | Asuntos Regulatorios | Creación inicial |

Documento confidencial — Horizon Medical