# 🔧 Guía de Troubleshooting - Horizon Medical

Versión: 2.0
Última actualización: Enero 2026
Público: Médicos, técnicos, pacientes, personal clínico

## Tabla de Contenidos

- Problemas de Dispositivo

- Problemas de Bluetooth

- Problemas de Conectividad

- Problemas de Datos y Sincronización

- Problemas de App Móvil

- Problemas de Batería

- Problemas de Señal ECG

- Problemas de Alertas

- Problemas del Dashboard Web

- Tabla de Códigos de Error

- Cuándo Contactar Soporte

## Problemas de Dispositivo

### El Dispositivo No Enciende

#### Diagnóstico Rápido

¿El LED rojo parpadea o emite luz?
├─ SÍ → Ir a "Pantalla LCD Negra"
└─ NO → Ir a "Batería Agotada"

#### Batería Agotada

Síntomas: - No hay luz en ningún LED - Pantalla completamente negra - No responde a botones

Solución Paso a Paso:

- Conecte el cargador

- Cable USB-C → Puerto trasero del dispositivo
Adaptador 5V → Toma de corriente

- Espere indicación de carga

  - Debería ver LED rojo parpadeante

  - Espere al menos 5 minutos

  - Si no hay cambio → Problema de puerto

- Cargue completamente

  - Dejar cargar mínimo 60 minutos

  - Verificar que LED es rojo fijo (carga completa)

- Intente encender

  - Deslice interruptor a ON

  - Espere 3-5 segundos

  - Si enciende → Éxito ✓

Si no funciona: - Ir a “Puerto USB No Funciona”

#### Pantalla LCD Negra

Síntomas: - LED rojo está encendido/parpadeante - Pero pantalla no muestra nada

Solución Paso a Paso:

- Reinicio suave

- Apagar → Esperar 20 segundos → Encender

- Si pantalla sigue negra → Reinicio duro

- Presionar simultáneamente:
[◀] + [HOME] + [►] durante 10 segundos
Soltar y esperar 30 segundos
Encender nuevamente

- Verificar conexiones

  - Inspeccione LCD por daño físico

  - Verifique cable de LCD (si es accesible)

  - Reinicie nuevamente

- Último intento → Restablecimiento de fábrica

- [MENU] → "Sistema" → "Mantenimiento"
→ "Restablecimiento" → Código: 2468

Si persiste: - Contactar soporte: Código: E001

#### Dispositivo Se Reinicia Continuamente

Síntomas: - Enciende, muestra pantalla - Se apaga abruptamente - Ciclo repetitivo

Causas y Soluciones:

| Causa | Síntoma | Solución |
| --- | --- | --- |
| Software corrupto | Reinicio cada 10-20 seg | Restablecimiento de fábrica |
| Temperatura alta | Reinicio + LED rojo parpadeante | Enfriar a temperatura ambiente |
| Batería inestable | Reinicio aleatorio | Cargar y reintentar |
| Hardware dañado | Reinicio constante | Servicio técnico requerido |

Procedimiento: 1. Apague el dispositivo 2. Déjelo en lugar frío por 30 minutos 3. Cargue completamente 4. Intente reinicio duro (ver arriba) 5. Si no funciona → Contactar soporte

### Dispositivo Se Apaga Solo

#### Apagado Automático Normal

Algunos apagados son esperados: - ✓ Después de 2 horas sin actividad - ✓ Cuando batería < 3% - ✓ Si se detecta mal funcionamiento

#### Apagado Anómalo

Si se apaga mientras está en uso:

- Verificar batería

  - ¿LED verde está rojo intermitente? → Cargue

  - ¿Batería muestra < 10%? → Cargue

- Verificar temperatura

  - ¿Dispositivo se siente muy caliente?

  - Aléjelo del calor, deje enfriar 30 minutos

- Verificar software

  - Reinicio duro: [◀] + [HOME] + [►] × 10 seg

  - Restablecimiento de fábrica si persiste

- Si sigue apagándose

  - Puede haber problema hardware

  - Contactar servicio técnico

  - Código: E004 (temperatura) o E005 (batería)

### Botones de Control No Responden

Síntomas: - Presionar botones no tiene efecto - LED parpadea pero interfaz no responde

Solución Paso a Paso:

- Límpieza de contactos

- Apagar dispositivo
Usar hisopo con alcohol 70%
Limpiar alrededor de botones
Dejar secar 5 minutos
Encender y probar

- Reinicio de software

- [◀] + [HOME] + [►] × 10 segundos
(Reinicio duro)

- Restablecimiento de fábrica

- Si reinicio no funciona
[MENU] → "Sistema" → Restablecer → 2468

- Problema físico

  - Si botones están dañados/pegados

  - Inspeccionar visualmente

  - Contactar servicio técnico

## Problemas de Bluetooth

### Dispositivo No Aparece en Búsqueda Bluetooth

#### Diagnóstico

¿El Holter tiene LED amarillo parpadeante?
├─ SÍ → Ir a "Modo de Emparejamiento No Activo"
└─ NO → Ir a "Dispositivo No en Modo de Emparejamiento"

#### Dispositivo No en Modo de Emparejamiento

Solución:

- En el Holter:

- [MENU] → "Conectividad" → "Emparejamiento BLE"
[HOME] para activar
Esperar LED parpadeo azul/blanco
(Válido por 3 minutos)

- En el teléfono:

- Configuración → Bluetooth → "Buscar dispositivos"
Debería aparecer: "HM-XXXXXX"
(Donde XXXXXX es número de serie)

- Si no aparece → Reiniciar Bluetooth

- Apagar Bluetooth en teléfono (10 segundos)
Encender nuevamente
Repetir búsqueda

#### Modo de Emparejamiento No Activo

Solución:

- Verificar que está en modo correcto

- En el Holter: Pantalla debe mostrar
"Modo de Emparejamiento Activo"
LED parpadea alternadamente (azul ↔ blanco)

- Timeout de emparejamiento

  - El modo dura solo 3 minutos

  - Si expiró, repita desde el inicio

  - Vea “Dispositivo No en Modo de Emparejamiento”

- Interferencia Bluetooth

  - Aléjese de routers WiFi

  - Apague otros dispositivos Bluetooth cercanos

  - Reduzca distancia a menos de 1 metro

### Conexión Bluetooth Intermitente

Síntomas: - Conecta y desconecta repetidamente - LED parpadea verde/rojo alternativamente - App muestra “Desconectado” frecuentemente

Diagnóstico y Solución:

#### Paso 1: Verificar Distancia

Distancia Recomendada: < 5 metros
Obstáculos a Evitar:
├─ Paredes de concreto/metal
├─ Espesores de pared > 30 cm
├─ Pisos de construcción densa
└─ Agua (cuerpos de agua)

Acción: Acérquese al dispositivo

#### Paso 2: Eliminar Interferencias

Interferencias Comunes (2.4 GHz):
├─ Routers WiFi
├─ Microondas
├─ Teléfonos inalámbricos
├─ Cámaras de seguridad inalámbricas
└─ Otros dispositivos BLE

Acción: Aléjese de estas fuentes

#### Paso 3: Reemparejamiento Completo

1. Olvide el dispositivo en teléfono
   Configuración → Bluetooth → HM-XXXX
   → Presionar "Olvidar"

2. Apague Bluetooth en teléfono (30 segundos)
3. Apague Holter (interruptor OFF, 30 segundos)
4. Encienda Holter (LED amarillo parpadeante)
5. Encienda Bluetooth en teléfono
6. Busque "HM-XXXX" nuevamente
7. Complete emparejamiento

#### Paso 4: Actualizar Software

Si el problema persiste:
• Verificar si hay actualización disponible
• App Horizon → Configuración → "Actualizar"
• Seguir instrucciones en pantalla

### Pérdida Frecuente de Conexión

Síntomas: - Desconexión cada 5-15 minutos - App muestra “Desconectado” - LEDs intermitentes

Causa Probable: Batería Baja

- Verificar nivel de batería

  - ¿LED verde es rojo intermitente?

  - ¿Pantalla muestra < 30%?

- Cargar dispositivo

- Cable USB-C + Adaptador
Cargar hasta 100%
Esperar 10 minutos después de carga
Reconectar

- Si no es batería

  - Problemaestructural de hardware

  - Contactar soporte

  - Código: E003

## Problemas de Conectividad

### Dashboard Web No Se Carga

Síntomas: - Página en blanco - Error “No se puede conectar” - Carga infinita

#### Verificación de Internet

- Probar conexión general

- Abrir otra página (google.com)
¿Carga correctamente?
├─ SÍ → Ir a "Problema Específico de Horizon"
└─ NO → Problema de Internet (resolver primero)

- Si es problema general de Internet

  - Reiniciar router WiFi (30 segundos)

  - Reiniciar computadora

  - Contactar ISP si persiste

#### Problema Específico de Horizon

- Borrar caché del navegador

- Chrome: Ctrl+Shift+Delete → Borrar historial
Firefox: Ctrl+Shift+Delete → Seleccionar todo
Safari: Menú → Historial → Borrar historial

- Probar navegador diferente

  - ¿Funciona en Chrome pero no en Safari?

  - Problema de compatibilidad de navegador

  - Usar navegador recomendado

- Verificar credenciales

- ¿Sesión expirada?
→ Cerrar sesión completamente
→ Limpiar cookies
→ Volver a iniciar sesión

- Status de Servidor

  - Visitar: status.horizon-medical.com

  - ¿Hay problemas reportados?

  - Si hay mantenimiento, espere

### Carga de Datos Muy Lenta

Síntomas: - Datos se sincronizan en minutos (debería ser segundos) - Gráficos cargan lentamente - Reportes tardan más de 5 minutos

Diagnóstico:

- Verificar conexión de Internet

- Ejecutar speedtest: speedtest.net
¿Velocidad >= 5 Mbps?
├─ NO → Mejorar conexión de Internet
└─ SÍ → Ir a "Problema de la App"

- Verificar carga del servidor

  - Intentar durante horas de menor uso

  - Mañana temprano o madrugada

  - Si funciona mejor → Problema de congestión

- Limpiar caché local

- App Móvil:
Configuración → Almacenamiento → Limpiar caché

Web:
[F12] (Inspector) → Red → Borrar caché

## Problemas de Datos y Sincronización

### Datos No Se Sincronizan

Síntomas: - App muestra “Sincronización fallida” - Datos de horas atrás no aparecen - Gráficos se quedan congelados

#### Verificación de Conexión

Árbol de decisión:
¿Holter está conectado por Bluetooth?
├─ NO → Reconectar (ver sección Bluetooth)
└─ SÍ ¿App tiene conectividad a Internet?
   ├─ NO → Conectar WiFi o datos móviles
   └─ SÍ ¿Batería del Holter > 10%?
      ├─ NO → Cargar dispositivo
      └─ SÍ → Ir a "Sincronización Bloqueada"

#### Sincronización Bloqueada

Solución Paso a Paso:

- Forzar sincronización manual

- App Móvil: Deslizar hacia abajo en pantalla principal
Web: Botón "Sincronizar Ahora"
Esperar 30-60 segundos

- Reiniciar la app

- Cerrar completamente la app
Esperar 20 segundos
Volver a abrir
Intentar sincronización nuevamente

- Desconectar y reconectar

- App: Configuración → "Desconectar Dispositivo"
Esperar 30 segundos
Volver a emparejar (ver sección Bluetooth)

- Reiniciar dispositivos

- Apagar teléfono (30 segundos)
Apagar Holter (30 segundos)
Encender en orden: Holter primero, luego teléfono
Esperar conexión automática

### Datos Duplicados o Corruptos

Síntomas: - Gráfico muestra saltos o anomalías - Mismos datos aparecen múltiples veces - Reportes muestran inconsistencias

Causa Probable: Error de sincronización

- Verificar integridad de datos

- Web Dashboard: "Sesiones" → Seleccionar sesión
Presionar: "Verificar Integridad"
Esperar resultado (puede tomar minutos)

- Si hay errores detectados

- Opción A: Resincronizar desde dispositivo
Opción B: Descargar datos crudos desde Holter
Opción C: Contactar soporte con número de sesión

- Prevenir en futuro

  - Sincronizar frecuentemente (cada 2 horas)

  - No apagar app mientras se sincroniza

  - Mantener batería > 20% siempre

## Problemas de App Móvil

### App Se Congela o Cierra de Repente

Síntomas: - La app se detiene respondiendo - Botones no responden - App cierra sin advertencia

Solución Inmediata:

- Forzar cierre

- iPhone: Deslice hacia arriba desde abajo de pantalla
        Encontre Horizon Medical
        Deslice hacia arriba

Android: Presione botón "Recientes"
        Deslice Horizon Medical hacia arriba

- Reiniciar la app

  - Espere 30 segundos

  - Toque el ícono nuevamente

  - Intente la acción que causó cierre

- Reiniciar teléfono

- Apagar completamente
Esperar 30 segundos
Encender
Abrir app nuevamente

#### Solución Permanente

- Actualizar app

- App Store (iOS) o Google Play (Android)
Presionar "Actualizar"
Esperar descarga e instalación

- Desinstalar y reinstalar

- iOS: Mantener presionado ícono → Desinstalar
Android: Presionar ícono → Información → Desinstalar

Esperar 5 minutos

iOS: App Store → Buscar → Descargar
Android: Google Play → Buscar → Instalar

- Liberar espacio en dispositivo

- ¿Almacenamiento < 500 MB libre?
→ Borrar fotos/videos antiguos
→ Limpiar caché de otras apps
→ Reintentar Horizon Medical

### Notificaciones No Llegan

Síntomas: - Alertas críticas no aparecen - Sin sonido ni vibración - No hay badge de contador

Verificación de Permisos:

- En teléfono (Configuración)

- iOS:
Configuración → Notificaciones
Buscar Horizon Medical
✓ Permitir Notificaciones
✓ Sonidos
✓ Insignias
✓ Alertas en pantalla de bloqueo

Android:
Configuración → Aplicaciones → Horizon Medical
Presionar "Permisos"
✓ Notificaciones

- Verificar “No Molestar”

- ¿Está activado "No Molestar"?
→ Desactivar o adicionar excepciones
→ En excepciones, agregar Horizon Medical

- Verificar en app

- Horizon Medical:
Configuración → Notificaciones
✓ Habilitar notificaciones
✓ Alertas críticas
✓ Sonido habilitado

- Prueba de notificación

- Configuración → Notificaciones → "Test"
¿Recibe notificación?
├─ SÍ → Problema de alertas específicas
└─ NO → Problema de permisos, reintentar paso 1

### Login No Funciona

Síntomas: - Pantalla de login se queda cargando - Error “Credenciales inválidas” - No se puede recuperar contraseña

Solución Paso a Paso:

- Verificar credenciales

- ¿Está escribiendo bien el email?
¿Tiene mayúsculas/minúsculas correctas?

Contraseña: ¿Tiene espacios accidentales?

Usar: "Copiar/Pegar" si es posible

- Si olvidó contraseña

- En login: "¿Olvidó su contraseña?"
Ingresar email
Revisar correo (incluir carpeta SPAM)
Presionar enlace "Restablecer"
Crear nueva contraseña

- Si email no llega

- Esperar 5 minutos (puede ser lento)
Revisar carpeta SPAM/Basura
Presionar "Reenviar email"
Si sigue sin llegar → Contactar soporte

- Borrar datos de login almacenados

- iOS: Configuración → Contrasseñas → Horizon Medical
     Presionar X para eliminar

Android: Configuración → Apps → Horizon Medical
        → Almacenamiento → Borrar datos

- Probar en web

- Abrir navegador
Ir a: dashboard.horizon-medical.com
Intentar login
¿Funciona en web pero no en app?
→ Problema de app, reinstalar

## Problemas de Batería

### Batería No Carga

Síntomas: - LED no muestra rojo parpadeante - Pantalla sin cambios después de 10 minutos - Dispositivo se apaga a los minutos

#### Diagnóstico

- Verificar adaptador

- ¿El adaptador está en corriente?
¿LED de adaptador está encendido?
¿Cable está completamente insertado?

- Verificar puerto USB

- Desconectar cable
Usar linterna para inspeccionar puerto
¿Hay polvo o suciedad?
→ Limpiar con hisopo suave

- Probar cable diferente

- ¿Tiene otro cable USB-C disponible?
→ Intentar con cable diferente
¿Carga con nuevo cable?
├─ SÍ → Cable original está dañado
└─ NO → Puerto o batería dañados

#### Solución

Si es cable dañado: - Contactar con kit de reemplazo - Solicitar nuevos cables - Código de referencia: BATTERY

Si es puerto dañado: - No intentar reparar - Contactar servicio técnico - Envío para reparación

### Batería Se Descarga Muy Rápido

Síntomas: - Batería cae 5-10% por hora (debería ser 1-2%) - No llega ni a 24 horas - LED verde parpadeante rápido

#### Diagnóstico

¿Qué está haciendo?
├─ Sincronización continua → Reducir frecuencia
├─ Pantalla siempre encendida → Reducir brillo
├─ Modo análisis activo → Desactivar si no necesario
└─ Nada especial → Problema de batería

#### Solución Según Causa

Si es sincronización frecuente:

App → Configuración → Sincronización
Cambiar de:
  Cada 30 segundos
A:
  Cada 5 minutos
Resultado: Batería dura 40% más

Si es análisis en tiempo real:

Dispositivo: [MENU] → Configuración
Cambiar:
  Análisis en tiempo real: ON
A:
  Análisis en tiempo real: OFF
Resultado: Batería dura 30% más

Si nada ayuda:

Batería posiblemente degradada
Vida útil típica de batería: 2-3 años
Contactar para reemplazo: Código **E005**

## Problemas de Señal ECG

### Señal ECG Muy Ruidosa

Síntomas: - Gráfico se ve “dentado” o con mucho ruido - Difícil de leer el ritmo - Línea de base inestable

#### Causas Comunes

| Causa | Indicador | Solución |
| --- | --- | --- |
| Electrodo suelto | Ruido en aumento | Verificar contacto electrodo |
| Sudor excesivo | Ruido con movimiento | Secar piel, cambiar electrodo |
| Movimiento | Ruido durante actividad | Permanecer quieto 1 minuto |
| Interferencia EM | Ruido en 50/60 Hz | Alejar de WiFi, microondas |
| Contacto pobre | Ruido constante | Colocar nuevo electrodo |

#### Pasos de Solución

- Verificar electrodos

- Inspeccionar visualmente
¿Están pegados completamente?
¿Se ven levantados en los bordes?

Solución: Presionar suavemente en bordes
         o colocar nuevo electrodo

- Limpiar piel

- Haber sudado recientemente?
→ Secar con toalla
→ Esperar 5 minutos
→ Señal debe mejorar

- Reducir movimiento

- Muy activo?
→ Permanezca quieto 1 minuto
→ Monitoree la señal
→ Debería volverse clara

- Alejar de interferencias

- Cerca de WiFi, microondas, etc?
→ Moverse al menos 2 metros
→ Señal debe mejorar

### Falta de Señal en una Derivación

Síntomas: - Una o más derivaciones muestran línea plana - El resto de derivaciones ven bien - Afecta a V1, V2, etc.

Causa: Electrodo desconectado

Solución:

- Localizar el electrodo

  - Usar tabla de colores de derivaciones

  - V1 = Blanco, V2 = Gris, etc.

  - ¿Está completamente pegado?

- Verificar conexión

- Seguir cable desde electrodo hasta dispositivo
¿Conector está firme en puerto?
¿Hay oxidación en el contacto?

Solución: Presionar conector firme

- Reemplazar electrodo

- Si electrodo está suelto:
1. Remover electrodo completo
2. Limpiar piel con alcohol
3. Dejar secar
4. Colocar nuevo electrodo
5. Reconectar conector
6. Esperar 1 minuto para lectura estable

### ECG Presenta Artefactos o Picos

Síntomas: - Picos anormales aleatorios - Señal distorsionada periódicamente - Dificulta el análisis automático

#### Causas

| Tipo de Artefacto | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| Picos aislados | Movimiento muscular | Relajarse |
| Patrón repetitivo | Electrodo suelto | Reajustar electrodo |
| Línea base inestable | Respiración profunda | Respirar normalmente |
| Ruido de frecuencia | Interferencia de corriente | Alejar de líneas eléctricas |

Solución General: 1. Identificar tipo de artefacto 2. Buscar causa en tabla anterior 3. Aplicar solución correspondiente 4. Esperar 30 segundos a que se estabilice

## Problemas de Alertas

### Alertas Críticas Falsas

Síntomas: - Alertas de “Fibrilación Auricular” pero ritmo normal - Alarma de “Bradicardia” sin síntomas - Múltiples alertas incorrectas

#### Verificación

- Ver grabación de ECG del momento

- Web Dashboard → Alertas → Seleccionar alerta
→ "Ver en momento de alerta"
¿El ECG realmente muestra FA?
├─ SÍ → Alerta correcta
└─ NO → Falsa alerta

- Revisar parámetros configurados

- Configuración → Umbrales de Alertas
¿Son muy sensibles?
├─ FC Máxima: 130 (puede ser muy bajo)
├─ FC Mínima: 50 (puede ser muy alto)
└─ Ajustar según clínica del paciente

- Revisar medicamentos

- ¿Paciente tomó nuevo medicamento?
¿Cambió dosis de medicamento?

Algunos medicamentos causan cambios en:
• Frecuencia cardíaca
• Conducción AV
• Repolarización

Considerar como cambio clínico, no falso positivo

#### Prevenir Falsas Alertas

- Ajustar umbrales (si son muy sensitivos)

- Ir a Configuración → Alertas
Aumentar ligeramente los umbrales
Volver a probar sesión

- Desactivar alertas no necesarias

- ¿Paciente tiene historia de extrasístoles?
→ Desactivar alerta de extrasístoles

¿Paciente taquicárdico conocido?
→ Aumentar umbral de taquicardia

- Revisar después de cada sesión

- ¿Muchas falsas alarmas?
→ Solicitar ajuste de parámetros
→ Considerar que paciente no sea candidato

### No Recibe Alertas Importantes

Síntoma: Dispositivo detectó evento importante pero no recibió alerta

#### Verificación

- Confirmar que alerta fue generada

- Web Dashboard → Alertas → Filtrar por fecha
¿Está el evento en la lista?
├─ SÍ → Problema de notificación
└─ NO → Problema de detección

- Si es problema de detección

- → Ver sección "Problemas de Señal ECG"
→ Verificar parámetros de detección

- Si es problema de notificación

- → Ver sección "Notificaciones No Llegan"

## Problemas del Dashboard Web

### Gráficos No Cargan

Síntomas: - Área de gráfico está vacía - Spinner girando infinitamente - Botones deshabilitados

Solución Paso a Paso:

- Refrescar página

- F5 o Ctrl+R
Esperar 10 segundos
¿Carga ahora?

- Borrar caché

- F12 (Inspector) → Red → Checkbox "Deshabilitar caché"
Refrescar página (Ctrl+R)
Esperar carga completa

- Probar navegador diferente

- ¿Chrome muestra problema?
→ Probar Firefox o Safari
¿Funciona en otro navegador?
├─ SÍ → Problema de compatibilidad
└─ NO → Problema del servidor

- Verificar datos disponibles

- ¿La sesión tiene datos?
Ir a: Dashboard → Sesiones → Seleccionar

"Tamaño de datos: 0 MB"?
→ Sesión puede estar vacía o corrupta

### Reportes No se Generan

Síntomas: - Presiona “Generar” pero nada sucede - Barra de progreso se queda congelada - Mensaje de error “Timeout”

#### Solución

- Esperar más tiempo

- Reportes grandes pueden tardar 2-5 minutos
Espere al menos 2 minutos antes de asumir error

- Verificar datos de sesión

- ¿Sesión tiene al menos 1 hora de datos?
¿Datos son de buen calidad (< 5% ruido)?

Si no → Sesión puede ser insuficiente

- Intentar con parámetros mínimos

- Tipo: Resumen (no Completo)
Formato: PDF (no EDF)
Presionar "Generar"
Si funciona → Problema con parámetros complejos

- Si sigue sin funcionar

- Número de sesión: [Anotar]
Email: [Registrar]
Hora: [Registrar]
Contactar soporte con esta información
Código: **E020**

### Dashboard Muestra Datos Incorrectos

Síntomas: - FC muestra valores imposibles (1000 bpm) - Fechas incorrectas - Datos de otro paciente

Verificación:

- Refrescar datos

- Botón "Sincronizar Ahora"
Esperar 30 segundos
¿Se corrigen los datos?

- Verificar sesión correcta

- ¿Está mirando la sesión correcta?
Confirmar:
• Nombre del paciente correcto
• Fecha correcta
• Hora de inicio correcta

- Borrar caché local

- F12 → Aplicación → Almacenamiento local
→ Buscar "horizon_medical"
→ Eliminar
Refrescar página

- Si persiste

- Código de integridad: [Anotar]
Contactar soporte
Código: **E020** (Corrupción de datos)

## Tabla de Códigos de Error

### Códigos de Error del Dispositivo

┌─────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
│ CÓDIGO  │ SIGNIFICADO           │ ACCIÓN RECOMENDADA  │
├─────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│ E001    │ Fallo de memoria      │ Reinicio duro       │
│ E002    │ Sensor ECG falla      │ Verificar electrodos│
│ E003    │ Fallo de Bluetooth    │ Reemparejar        │
│ E004    │ Temperatura crítica   │ Enfriar 30 minutos  │
│ E005    │ Batería crítica       │ Cargar ahora        │
│ E010    │ Fallo de reloj        │ Sincronizar        │
│ E020    │ Corrupción de datos   │ Contactar soporte   │
│ E098    │ Error desconocido     │ Reinicio duro       │
└─────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

## Cuándo Contactar Soporte

### Contacto Inmediato (Emergencia Médica)

Si el paciente experimenta: - 💔 Dolor torácico severo - 😤 Dificultad para respirar - 🌀 Mareos severos o desmayos - 💓 Palpitaciones incontrolables

ACCIÓN: - ☎️ Llamar 112 (Emergencias) - No espere asistencia técnica - Problema médico, no técnico

### Contacto Urgente (< 2 horas)

Problemastécnicos que impiden monitoreo: - Dispositivo completamente no funcional - No puede conectar después de 30 minutos - Electrodo completamente despegado - Signos de fallo hardware

CONTACTO: - 📞 +34-900-HORIZON (Línea urgencias) - 💬 Chat urgente en app - Proporcionar: Código sesión, modelo dispositivo

### Contacto Estándar (24-48 horas)

Problemas operacionales: - Preguntas sobre cómo usar - Problemas leves de conectividad - Solicitudes de información - Problemas del software

CONTACTO: - 📧 soporte@horizon-medical.com - 💬 Chat en horario laboral - 🌐 help.horizon-medical.com

### Información a Proporcionar

Siempre incluya:

□ Código de sesión: [XXXX-XXXX]
□ Modelo del dispositivo: [HM-XXX]
□ Número de serie: [Ej: A1B2C3D4]
□ Tipo de problema: [Descripción breve]
□ Pasos tomados: [Lo que ya intentó]
□ Código de error: [Si aplica]
□ Captura de pantalla: [Si es visual]
□ Logs si tiene: [Archivo de diagnóstico]

Versión: 2.0
Última actualización: Enero 2026
Próxima revisión: Julio 2026

Para más soporte: support@horizon-medical.com