# MANUAL DE USUARIO - DISPOSITIVO HM-H100

## Horizon Medical Holter ECG con Análisis Inteligente

VERSIÓN: 2.0
IDIOMA: Español (Colombia)
CLASIFICACIÓN REGULATORIA: Clase IIa
FECHA: 2025

## PORTADA Y INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                           HORIZON MEDICAL
                    HM-H100: Holter ECG Inteligente
                   Dispositivo de Monitoreo Ambulatorio
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

### INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Horizon Medical Inc.
[Dirección Fabricante - Completar]
[Teléfono - Completar]
[Email - Completar]
[Website - Completar]

Distribuidor Autorizado en Colombia:
[Nombre Empresa - Completar]
[Dirección - Completar]
[Teléfono - Completar]
[Email - Completar]

Servicio Técnico 24/7:
Teléfono: [NÚMERO - Completar]
Email: [EMAIL - Completar]
Portal Web: [URL - Completar]

GARANTÍA: 2 años de cobertura de defectos de fabricación
CONFORMIDAD: ISO 13485, IEC 60601, Resoluciones INVIMA vigentes

## ÍNDICE

- Información General del Dispositivo

- Indicaciones de Uso

- Contraindicaciones

- Advertencias y Precauciones

- Descripción del Dispositivo

- Especificaciones Técnicas

- Instrucciones de Uso Paso a Paso

- Mantenimiento y Limpieza

- Solución de Problemas

- Símbolos Utilizados

- Etiquetado y Marcado

- Garantía y Servicio Técnico

- Información de Contacto

## INFORMACIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO

### ¿QUÉ ES EL HM-H100?

El Horizon Medical HM-H100 es un dispositivo médico clase IIa de monitoreo ambulatorio continuo de frecuencia cardíaca y ritmo (electrocardiograma - ECG) portátil, inalámbrico y fácil de usar.

Características Principales: - ✓ Registro continuo de ECG de 6 derivaciones simultáneas - ✓ Duración de hasta 48 horas de monitoreo ininterrumpido - ✓ Análisis automático con inteligencia artificial - ✓ Detección de 15 tipos diferentes de arritmias cardíacas - ✓ Transmisión inalámbrica segura de datos via Bluetooth - ✓ Aplicación móvil para monitoreo en tiempo real - ✓ Resultados almacenados en servidor HIPAA-compliant - ✓ Revisión por cardiólogo especialista en 24-48 horas

### ¿PARA QUÉ SE UTILIZA?

El HM-H100 es utilizado para:

- Detección de arritmias en pacientes con síntomas cardiovasculares

- Monitoreo de pacientes con diagnóstico confirmado de fibrilación auricular u otras arritmias

- Evaluación post-quirúrgica después de procedimientos cardíacos

- Estratificación de riesgo en pacientes con síncope recurrente

- Evaluación de síntomas como palpitaciones, mareos o fatiga de origen desconocido

- Confirmación diagnóstica cuando hay alta sospecha clínica de arritmia

### VENTAJAS DEL DISPOSITIVO

| Ventaja | Descripción |
| --- | --- |
| No invasivo | Solo requiere colocación de electrodos en la piel |
| Portátil | Pequeño y ligero (95g), cabe en una mano |
| Cómodo | Uso durante actividades diarias normales |
| Preciso | Tecnología médica validada clínicamente |
| Rápido | Resultados disponibles en 24-48 horas |
| Seguro | Datos encriptados y protegidos |
| Fácil de usar | Interfaz simple, no requiere entrenamiento extenso |

## INDICACIONES DE USO

### CUÁNDO DEBE USAR EL HM-H100

El HM-H100 está indicado para pacientes:

#### 1. Con Sospecha de Arritmia Cardíaca:

- Palpitaciones irregulares o aceleradas

- Sensación de saltación del corazón

- Presincope o mareos recurrentes

- Síncope de origen desconocido

- Palpitaciones acompañadas de disnea

#### 2. Bajo Riesgo de Arritmias:

- Antecedentes familiares de muerte súbita cardíaca

- Antecedentes de accidente cerebrovascular previo

- Insuficiencia cardíaca

- Cardiopatía valvular

#### 3. En Monitoreo Post-Intervención:

- Después de ablación cardíaca

- Post-implante de marcapasos o desfibrilador

- Después de cirugía cardíaca

- En evaluación de efectividad de medicamentos antiarrítmicos

#### 4. En Evaluación de Síntomas:

- Fatiga crónica de causa desconocida

- Disnea de esfuerzo

- Dolor torácico atípico

### POBLACIÓN OBJETIVO

- Edad: Mayores de 18 años

- Condición: Indicación médica de monitoreo cardíaco

- Prescripción: Debe ser prescrito por cardiólogo o médico internista

## CONTRAINDICACIONES

### CUANDO NO USAR EL HM-H100

El dispositivo NO debe ser utilizado en las siguientes situaciones:

- ☐ Pacientes menores de 18 años - No validado en población pediátrica

- ☐ Alergia conocida al adhesivo de los electrodos - Riesgo de reacción dermatológica

- ☐ Lesiones cutáneas severas en tórax - Heridas abiertas, quemaduras extensas

- ☐ Embarazo - Aunque riesgos son mínimos, no recomendado sin supervisión médica

- ☐ Pacientes con marcapasos o desfibrilador implantado - Sin validación específica (ver versión profesional HM-H200)

- ☐ En ambientes de resonancia magnética (MRI) - El dispositivo no es MRI-safe

- ☐ Incapacidad para mantener el dispositivo en posición - Pacientes con demencia severa, confusión mental

- ☐ Alergia documentada al poliuretano - Material de la carcasa

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

### ⚠️ ADVERTENCIAS IMPORTANTES

ANTES de usar el HM-H100, lea cuidadosamente:

#### 1. NO ES DISPOSITIVO DE EMERGENCIA

- El HM-H100 proporciona monitoreo y no es para detección de emergencias agudas

- EN CASO DE SÍNTOMAS DE INFARTO O EMERGENCIA CARDÍACA, LLAME AL 911 O VAYA AL HOSPITAL INMEDIATAMENTE

- No dependa del dispositivo para detectar emergencias

#### 2. INTERPRETACIÓN REQUIERE PROFESIONAL MÉDICO

- Los resultados del dispositivo deben ser interpretados por un cardiólogo

- No está diseñado para auto-diagnóstico

- Resultados pueden tener limitaciones; requieren correlación clínica

#### 3. NO REEMPLAZA EXAMEN CLÍNICO

- El monitoreo del HM-H100 es complementario, no reemplaza evaluación clínica completa

- La interpretación final es responsabilidad del médico tratante

#### 4. EXACTITUD Y LIMITACIONES

- Sensibilidad: 94% (puede no detectar algunas arritmias raras)

- Especificidad: 97% (puede reportar eventos que no son reales)

- Algoritmo de IA requiere validación médica manual

#### 5. PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE DATOS

- Los datos se transmiten encriptados pero asegúrese que conecta a red WiFi/Bluetooth confiable

- No utilice redes WiFi públicas sin VPN

- Los datos se almacenan en servidores seguros HIPAA-compliant

- Usted es responsable de mantener confidencialidad de su código de acceso

#### 6. NO ES IMPERMEABLE

- El dispositivo es IP65 (protegido contra salpicaduras y agua)

- NO lo sumerja en agua

- NO lo use en ducha o piscina

- En caso de mojarse accidentalmente, seque inmediatamente con paño suave

#### 7. INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA

- El dispositivo es resistente a interferencia pero evite:

  - Líneas de alto voltaje

  - Hornos microondas muy cercanos

  - Teléfonos celulares presionados contra el dispositivo

  - Aparatos de electrocauterio (si hospitalizado)

#### 8. BATERÍA Y CARGA

- La batería se degrada con el tiempo (vida útil ~2 años)

- No intente reparar o reemplazar la batería usted mismo

- Use solo cargador oficial Horizon Medical

- Cargue en lugar seguro, no en cama

### ✓ PRECAUCIONES

#### Durante el Uso:

- Colocación Correcta de Electrodos:

  - Los electrodos deben hacer buen contacto con la piel

  - Limpie la piel antes de colocar (jabón y agua, seque bien)

  - Presione firmemente durante 30 segundos

- No Remover Dispositivo Prematuramente:

  - Si el médico prescribió 48 horas, manténgalo 48 horas

  - Remover tempranamente puede perder datos críticos

- Mantener Electrodo Húmedo:

  - Aunque el adhesivo es resistente a agua, evite sudoración excesiva

  - En ejercicio intenso, puede necesitar cambio de electrodos

- Evitar Presión Directa:

  - No presione fuertemente sobre el dispositivo

  - Evite golpes directos

  - No lo coloque en bolsillo de pantalón ceñido

- Control de Temperatura:

  - Rango de operación: 10°C a 35°C

  - No exponga a calor extremo (horno, sauna, sol directo prolongado)

  - No congele

- Durante Actividades:

  - Permitidas: Caminar, actividades leves, vida normal, trabajo de escritorio

  - Permitidas con cuidado: Ejercicio moderado, deportes sin contacto

  - NO permitidas: Natación, buceo, deportes de contacto, levantar pesos >10 kg

#### Reacciones Alérgicas:

Si presenta: - Enrojecimiento severo en sitio de electrodos - Picazón intensa o urticaria - Hinchazón - Dificultad para respirar (emergencia)

ACCIONES: 1. Remueva inmediatamente los electrodos 2. Lave el área con agua tibia y jabón suave 3. Contacte a su médico o servicio de urgencias 4. No vuelva a colocar hasta consultar médico

## DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

### COMPONENTES PRINCIPALES

#### 1. Unidad Base (Recording Unit)

[PANTALLA LCD]
                         |
    [BOTÓN POWER]--[DISPOSITIVO HM-H100]--[BOTÓN MENÚ]
                         |
                    [PUERTO USB-C]

Especificaciones: - Tamaño: 85 × 60 × 18 mm - Peso: 95 gramos (sin electrodos) - Pantalla: LCD 2.4”, 240×320 píxeles - Colores disponibles: Negro, Blanco, Azul Marino

#### 2. Electrodos Desechables (6 piezas)

Descripción: - Material: Plata-cloruro de plata (Ag/AgCl) - Gel conductor: Adhesivo hidrogel biocompatible - Tamaño: 22 mm de diámetro - Color: Plateado/gris - Vida útil: 48 horas máximo - Incluidos en el empaque: 1 juego de 6 electrodos + 3 de repuesto

#### 3. Cable de Conexión (Lead Set)

Especificación: - 6 cables blindados con conectores snap - Longitud: ~1 metro - Aislamiento: Poliuretano de grado médico - Resistente a movimiento y tracción

#### 4. Correa de Transporte Ajustable

Características: - Material: Nylon de grado médico - Ajuste: Velcro, talla única (85-130 cm) - Función: Sujetar dispositivo al cuerpo o llevar en bolsa

#### 5. Cable Cargador USB-C

Especificación: - Tipo: USB-C a USB-A - Longitud: 1 metro - Certificación: UL/CE - Compatible: Con cualquier adaptador USB estándar de 5V/1A

#### 6. Batería Interna

Especificación: - Tipo: Litio-Polímero (Li-Po) recargable - Capacidad: 500 mAh - Voltaje: 3.7V - Duración: 48 horas de monitoreo continuo - Ciclos: ~500 cargas (2 años de vida útil)

### VISTA FRONTAL Y POSTERIOR

VISTA FRONTAL                           VISTA POSTERIOR
┌─────────────────────┐                ┌─────────────────────┐
│      HORIZON        │                │   [CONECTOR CABLES] │
│     [PANTALLA]      │                │                     │
│                     │                │   [RANURA SENSOR]   │
│  [BOTÓN POWER]      │                │                     │
│  [BOTÓN MENÚ]       │                │   [PUERTO USB-C]    │
│                     │                │                     │
│  [INDICADOR LED]    │                │   [SERIAL NUMBER]   │
└─────────────────────┘                └─────────────────────┘

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ESPECIFICACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Derivaciones Simultaneas | 6 (I, II, III, aVR, aVL, aVF) |
| Resolución Espacial | 0.01 mV por pixel |
| Rango de Amplitud | ±5 mV (±50 mm) |
| Frecuencia de Muestreo | 500 Hz por canal |
| Resolución Analógica-Digital | 16 bits |
| Exactitud de Amplitud | ±5% del rango completo |
| Resolución Temporal | ±1 ms |
| Rechazo de Modo Común (CMRR) | >80 dB @ 50/60 Hz |
| Impedancia de Entrada | >2 MΩ @ 100 kHz |
| Duración de Grabación | Hasta 48 horas continuas |

### ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Versión de Software | HM-H100 v2.1.3 |
| Algoritmos de Detección | 15 tipos de arritmias |
| Sensibilidad Promedio | 94% |
| Especificidad Promedio | 97% |
| Tiempo de Análisis | <30 segundos por hora de grabación |
| Actualizaciones OTA | Sí, automáticas y seguras |
| Almacenamiento | 16 GB (30 días de grabación continua) |

### ESPECIFICACIONES FÍSICAS

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Dimensiones | 85 × 60 × 18 mm |
| Peso | 95 g (sin electrodos) |
| Material Carcasa | Poliuretano biocompatible |
| Clasificación IP | IPX7 (inmersión 30 min, 1 m profundidad) |
| Rango Temperatura Operativa | 10°C a 35°C |
| Rango Temperatura Almacenamiento | -10°C a 45°C |
| Rango Humedad Relativa Operativa | 30% a 70% (sin condensación) |
| Rango Humedad Relativa Almacenamiento | 10% a 90% (sin condensación) |
| Presión Atmosférica Operativa | 86 kPa a 106 kPa |

### ESPECIFICACIONES DE CONECTIVIDAD

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Tecnología Inalámbrica | Bluetooth 5.2 |
| Perfil Bluetooth | HDP (Health Device Profile) |
| Frecuencia | 2.4 GHz ISM |
| Rango Típico | 10-30 metros en línea recta |
| Velocidad de Transmisión | 1 Mbps máximo |
| Encriptación | AES-128 |
| Compatibilidad | iOS 12+, Android 8.0+ |

### ESPECIFICACIONES DE BATERÍA

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Tipo | Litio-Polímero (Li-Po) recargable |
| Voltaje Nominal | 3.7 V |
| Capacidad | 500 mAh |
| Duración Típica | 48 horas monitoreo continuo |
| Duración Standby | 30 días |
| Tiempo Carga Completa | 3-4 horas @ 5V/1A |
| Ciclos de Carga | ~500 (vida útil ~2 años) |
| Temperatura Carga | 0°C a 45°C |
| Indicador de Batería | Pantalla LCD, icono con porcentaje |

## INSTRUCCIONES DE USO PASO A PASO

### PASO 1: PREPARACIÓN DEL DISPOSITIVO

#### 1.1 Verificar Contenido del Empaque

Confirme que tiene: - [ ] 1 × Unidad HM-H100 - [ ] 1 × Juego de 6 electrodos - [ ] 3 × Electrodos de repuesto - [ ] 1 × Cable de conexión de 6 derivaciones - [ ] 1 × Cargador USB-C - [ ] 1 × Correa de transporte - [ ] 1 × Manual de usuario (este documento) - [ ] 1 × Garantía y registro de producto

Si falta algún componente, contacte a servicio técnico inmediatamente.

#### 1.2 Cargar la Batería

Primer uso obligatorio:

- Conecte el cargador USB-C al puerto en la parte posterior del dispositivo

- Conecte el adaptador a tomacorriente (5V/1A estándar)

- Pantalla mostrará: “CHARGING…”

- LED parpadeará NARANJA durante carga

- LED se tornará VERDE cuando carga esté completa (3-4 horas)

Verificar estado de batería: - Presione botón POWER - Observe ícono de batería en pantalla superior derecha - 100% = Línea completa - <20% = Advertencia, cargue antes de usar

#### 1.3 Revisar la Pantalla

Al encender por primera vez: - Línea verde horizontal debe verse limpia - Sin líneas de interferencia - Sin manchas

Si hay problemas, NO continúe, contacte servicio técnico.

### PASO 2: PREPARACIÓN DE LA PIEL

#### 2.1 Limpieza del Área

Lugar de colocación de electrodos: Pecho (área anterior)

Procedimiento: 1. Duche o lave con agua tibia y jabón suave 2. Importante: Seque COMPLETAMENTE con toalla 3. Espere 5 minutos después de secar 4. La piel debe estar libre de: - Sudor - Loción o crema - Aceite corporal - Maquillaje (si aplica)

#### 2.2 Depilación (si aplica)

Si el área tiene vello denso:

Opción 1: Afeitado (Recomendado) - Use máquina de afeitar limpia - Afeite 2-3 horas ANTES de colocar electrodos - Evite rasguños

Opción 2: Clípper sin hojas protectoras - Córtelo muy corto pero sin afeitar - Asegure piel sin irritación

NO USE: - Depilatorio químico (puede irritar) - Pinzas (duele y causa sangrado) - Rasuradora con demasiada presión

#### 2.3 Evaluación de Irritación Cutánea

Antes de colocar cualquier electrodo: - Busque enrojecimiento previo - Busque lesiones o heridas - Busque quemaduras solares - Busque eczema o dermatitis

Si hay irritación: - [ ] Espere 24-48 horas - [ ] Aplique crema hidratante suave - [ ] Reintente después

Si la irritación es severa: - Contacte a su médico - No proceda con el monitoreo

### PASO 3: COLOCACIÓN DE ELECTRODOS

#### 3.1 Diagrama de Posicionamiento de Electrodos

VISTA FRONTAL DEL TÓRAX
═════════════════════════════════════════════════════════════

                    CLAVÍCULA
                   ═══════════════
     HOMBRO IZQ                        HOMBRO DER
          ║                                  ║
          ║         ┌─────────────┐         ║
          ║         │   [P] RA    │         ║  DERIVACIÓN
          ║         │             │         ║  RA = BRAZO DERECHO
          ║         │   [P] LA    │         ║  LA = BRAZO IZQUIERDO
          ║         │             │         ║  LL = PIERNA IZQUIERDA
          ║         │   [O] V1 V2 │         ║  V1-V6 = PRECORDIALES
          ║         │   [O] V3 V4 │         ║
          ║         │   [O] V5 V6 │         ║
          ║         │   [P] LL    │         ║
          ║         │             │         ║
          ║         └─────────────┘         ║

[P] = Electrodo Pasivo (colocación más flexible)
[O] = Electrodo Obligatorio (posición exacta crítica)

POSICIONES EXACTAS:
═════════════════════════════════════════════════════════════

RA (Brazo Derecho):
  • Sobre el deltoides (parte frontal del hombro)
  • A mitad de la clavícula y axila
  • Colocación flexible ±2 cm

LA (Brazo Izquierdo):
  • Simétricamente opuesto a RA
  • Mismo nivel de altura

LL (Pierna Izquierda):
  • Muslo interno anterior
  • A 8 cm sobre rótula
  • Colocación flexible ±2 cm

V1 (4ª intercostal, línea paraesternal derecha):
  • En el espacio entre costillas 4-5
  • En el lado derecho del esternón
  • Busque borde derecho del esternón

V2 (4ª intercostal, línea paraesternal izquierda):
  • Mismo nivel que V1
  • En el lado izquierdo del esternón

V3 (entre V2 y V4):
  • Mitad entre V2 y V4
  • Línea medioclavicular izquierda

V4 (5ª intercostal, línea medioclavicular izquierda):
  • REFERENCIA INICIAL: encuentre pezón
  • En el espacio directamente bajo el pezón izquierdo
  • Este es el punto más importante

V5 (5ª intercostal, línea axilar anterior izquierda):
  • Mismo nivel que V4
  • En línea debajo de axila anterior

V6 (5ª intercostal, línea mediaxilar izquierda):
  • Mismo nivel que V4 y V5
  • En línea debajo de axila media

#### 3.2 Procedimiento de Colocación

Materiales necesarios: - Electrodos HM-H100 (6 unidades) - Cable de conexión de 6 derivaciones - Paño sin pelusas

Paso a Paso:

Paso 3.2.1: Colocar Primer Electrodo (RA)

- Retire un electrodo de su empaque

- Retire lentamente la película protectora de plástico

- El gel debe estar pegajoso (si está seco, descarte)

- Presione firmemente en la posición RA (hombro derecho)

- Mantenga presión de 30 segundos

- Pase el dedo alrededor del borde para asegurar contacto

- Debe estar bien adherido, sin burbujas de aire

Paso 3.2.2: Conectar Cabeza de Electrodo RA

- Identifique en el cable la etiqueta “RA”

- El conector tipo snap debe emparejar con el pequeño botón del electrodo

- Presione hasta sentir un “clic” (conexión segura)

Paso 3.2.3: Repetir para Electrodos Restantes

Siga el mismo procedimiento para: - LA (derivación izquierda de brazo) - LL (derivación de pierna izquierda) - V1, V2, V3, V4, V5, V6 (precordiales)

Orden recomendado: 1. RA (derecha) 2. LA (izquierda) 3. LL (pierna) 4. V1, V2 (precordiales altas) 5. V3, V4 (precordiales medias) 6. V5, V6 (precordiales bajas)

#### 3.3 Verificación de Contacto

Después de todos los electrodos colocados:

- Verifique visualmente que TODOS los electrodos estén planos contra la piel

- Pase la mano sobre los electrodos - deben sentirse lisos, sin burbujas

- Tire suavemente de cada electrodo - deben resistir

- Si alguno se despega, remueva, limpie la zona y recoloque

IMPORTANTE: Mala colocación = Mala calidad de grabación

### PASO 4: ENCENDIDO Y CONFIGURACIÓN INICIAL

#### 4.1 Encender el Dispositivo

- Presione y mantenga el botón POWER (parte frontal)

- Mantenga presionado por 3 segundos

- Pantalla se iluminará

- Logo de HORIZON MEDICAL aparecerá (5 segundos)

- Pantalla mostrará: “INICIO SESIÓN”

#### 4.2 Configuración Inicial (Primera Vez)

Pantalla 1: PACIENTE - Ingrese su nombre completo (máx 30 caracteres) - Use botones ARRIBA/ABAJO para navegar y seleccionar letras - Presione OK para confirmar

Pantalla 2: EDAD - Ingrese su edad en años - Rango: 18-110 años - Presione OK para confirmar

Pantalla 3: SEXO - Seleccione: M (Masculino) o F (Femenino) - Presione OK para confirmar

Pantalla 4: NÚMERO EXPEDICIÓN MÉDICA - Ingrese número de identificación de la orden médica (proporcionado por médico) - Formato: Típicamente 6-10 dígitos - Si no tiene, ingrese: 0000000000 - Presione OK para confirmar

Pantalla 5: FECHA/HORA - Configurar fecha actual (DD/MM/YYYY) - Configurar hora actual (HH:MM, formato 24h) - Presione OK para confirmar

Pantalla 6: CONFIRMACIÓN - Revise todos los datos - Si hay error, presione ATRÁS para corregir - Si todo es correcto, presione OK

Dispositivo estará listo para registrar en ~10 segundos.

#### 4.3 Pantalla Principal

┌──────────────────────────────┐
│    HORIZON MEDICAL HM-H100   │
├──────────────────────────────┤
│    PACIENTE: Juan Pérez      │
│    HORA: 10:30:45            │
│    BATERÍA: 100%             │
│    ESTADO: GRABANDO          │
├──────────────────────────────┤
│  ╭───────────────────╮        │
│  │ ⌂⌂╱╱╱⌂⌂╱╱╱⌂⌂╱╱   │  ← Onda ECG
│  │                   │        │
│  ╰───────────────────╯        │
├──────────────────────────────┤
│  Sesión: 2 h 45 min 12 seg  │
│  Datos Grabados: 2.3 GB     │
├──────────────────────────────┤
│  [MENÚ]         [AYUDA]      │
└──────────────────────────────┘

### PASO 5: CONEXIÓN BLUETOOTH A APLICACIÓN MÓVIL

#### 5.1 Descargar la Aplicación HM-Link

En iPhone: 1. Abra App Store 2. Busque “HM-Link” o “Horizon Medical” 3. Presione “Obtener” 4. Autentique con Face ID, Touch ID o contraseña Apple 5. La aplicación se instalará automáticamente

En Android: 1. Abra Google Play Store 2. Busque “HM-Link” 3. Presione “Instalar” 4. La aplicación se instalará automáticamente

#### 5.2 Registrarse en la Aplicación

Primera vez usando la aplicación:

- Abra la aplicación HM-Link

- Presione “Registrarse” (o “Sign Up”)

- Ingrese su email

- Cree contraseña (mínimo 8 caracteres, incluya mayúscula y número)

- Ingrese su nombre completo

- Acepte términos y condiciones

- Presione “Crear Cuenta”

- Recibirá email de confirmación - abra el link

- Cuenta activada

#### 5.3 Emparejar Dispositivo HM-H100 con App

En la App:

- Inicie sesión con su email y contraseña

- Presione “Agregar Dispositivo” o “+”

- Pantalla solicitará: “Ingrese número de serie del HM-H100”

Número de Serie: - En la parte posterior del dispositivo - Formato: HM-H100-XXXXXX (6 dígitos) - Ingrese exactamente como aparece

- Presione “Siguiente”

- Pantalla mostrará: “Activando Bluetooth…”

- En el dispositivo, presione MENÚ, seleccione “BLUETOOTH ON”

- La app mostrará “Dispositivo encontrado”

- Presione “Emparejar”

- En el dispositivo, confirme “¿Emparejar con HM-Link?” → SÍ

Cuando vea “Dispositivo Vinculado”: - Emparejamiento exitoso ✓ - La app enviará datos automáticamente cada hora - Usted recibirá notificaciones de análisis disponible

#### 5.4 Verificar Conexión

Indicadores de conexión exitosa:

En el dispositivo: - Pantalla mostrará: “BLUETOOTH: CONECTADO” - Icono de Bluetooth visible en esquina superior

En la App: - Dispositivo aparecerá en la lista “Mis Dispositivos” - Estado: “Activo” con checkmark verde - Última sincronización: timestamp reciente

### PASO 6: MONITOREO Y USO NORMAL

#### 6.1 Durante las 48 Horas de Monitoreo

¿Qué puede hacer? - ✓ Actividades normales diarias - ✓ Caminar, compras, trabajo - ✓ Subir escaleras - ✓ Ejercicio leve (caminar a ritmo moderado) - ✓ Dormir normalmente - ✓ Trabajar en oficina o escritorio

¿Qué DEBE evitar? - ✗ Ducha o baño (IPX7 tolera salpicaduras pero no inmersión) - ✗ Piscina o agua (riesgo de desconexión de electrodos) - ✗ Ejercicio intenso o deportes - ✗ Levantar pesos >10 kg - ✗ Presión directa sobre el dispositivo - ✗ Remover el dispositivo antes de las 48 horas

#### 6.2 Sincronización de Datos

Sincronización Automática:

El dispositivo sincroniza datos con la app HM-Link: - Cada 1-2 horas automáticamente - Cuando Bluetooth está activado - Cuando hay conexión a red WiFi

Indicador en dispositivo: - Pantalla mostrará: “SINCRONIZANDO…” - Duración: 2-5 minutos - LED parpadeará AZUL durante sincronización

En la App: - Datos estarán disponibles 5-10 minutos después - Verá ícono de actualización completada - Resultados preliminares estarán visibles

#### 6.3 Avisos y Alertas

Si aparece advertencia “CONTACTO PERDIDO”: 1. Verifique que electrodo aún está pegado 2. Si se despegó, recoloque (ver PASO 3) 3. Si está húmedo o mojado, seque con paño 4. Presione botón PODER para reconectar

Si aparece advertencia “BATERÍA BAJA”: 1. Cargue el dispositivo inmediatamente 2. Use cargador USB-C 3. Tiempo de carga: 2-4 horas

### PASO 7: FINALIZACIÓN Y RETIRO DEL DISPOSITIVO

#### 7.1 Retiro de Electrodos

Después de 48 horas:

- Asegúrese de que los datos se hayan sincronizado completamente

- En la app, presione “Completar Sesión”

- Dispositivo mostrará: “SESIÓN COMPLETADA”

Retiro Seguro:

- Desconecte los cables snap de cada electrodo

- Levante suavemente una esquina del electrodo con los dedos

- Tire lentamente y con cuidado en ángulo (no de repente)

- El electrodo debe salir limpiamente

- Si causa dolor, humedezca con agua tibia y espere 30 segundos

Cuidado de la Piel: - Después de retirar electrodos, la piel puede estar roja - Es normal (desaparecerá en 1-2 horas) - Lave con agua tibia y seque - Aplique loción hidratante si desea - Evite rascarse

#### 7.2 Limpieza del Dispositivo

Después del monitoreo:

- Desconecte todos los cables

- Limpie suavemente con paño seco y suave

- Si hay residuos de gel, use paño ligeramente húmedo

- Seque completamente

- NO use agua en cantidad, NO sumerja

#### 7.3 Almacenamiento

Guardarde el dispositivo:

- Coloque en bolsa o estuche protector

- Almacene en lugar seco

- Temperatura ambiente (15-25°C)

- NO en lugares con luz solar directa

- Cargue cada mes si no se usa (mantiene batería)

### PASO 8: RESULTADOS Y REPORTES

#### 8.1 Dónde Ver Resultados

En la App HM-Link:

- Abra la app

- Vaya a “Mis Dispositivos”

- Seleccione su HM-H100

- Presione “Ver Resultados” o “Reporte”

Análisis Disponibles:

╔═════════════════════════════════╗
║    ANÁLISIS HM-H100             ║
╠═════════════════════════════════╣
║ Frecuencia Cardíaca Promedio     ║
║ → Rango: 45-120 bpm (normal)    ║
║                                  ║
║ Ritmo Predominante               ║
║ → Ritmo Sinusal Normal (94%)     ║
║                                  ║
║ Arritmias Detectadas             ║
║ → Extrasístoles Ventriculares (6)║
║ → Pausas >3 segundos (0)         ║
║                                  ║
║ Variabilidad Frecuencia Cardíaca ║
║ → SDNN: 124 ms (normal)          ║
║                                  ║
║ Cambios ST-Segment               ║
║ → No significativos detectados   ║
║                                  ║
║ Reporte Interpretar por:         ║
║ Cardiólogo Dr. [NOMBRE]          ║
║ Estado: PENDIENTE REVISIÓN       ║
╚═════════════════════════════════╝

#### 8.2 Cuándo Estará Disponible el Reporte Final

- Análisis Automático: Dentro de 2-4 horas de completada la sesión

- Revisión por Cardiólogo: Dentro de 24-48 horas

- Reporte Escrito Final: 48 horas después de completado

Notificaciones: - La app le avisará cuando reporte esté listo - Recibirá email con enlace para descargar PDF - También disponible en el portal web: www.hmlink.horizonmedical.com

#### 8.3 Interpretación de Resultados

NO intente autointerpretar los resultados.

Los resultados deben ser revisados por su médico cardiólogo porque: - Requieren correlación clínica - Contexto clínico es crítico - Limitaciones del algoritmo deben evaluarse - Decisiones de tratamiento son responsabilidad médica

Si tiene preguntas sobre los resultados: → Comuníquese con su médico ordenante
→ NO contacte directamente a Horizon Medical para interpretación clínica

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

### LIMPIEZA REGULAR

Después de cada uso:

- Exterior del Dispositivo:

  - Paño suave seco

  - Si hay residuo de adhesivo de electrodo, use paño ligeramente húmedo

  - Seque bien

- Puerto USB-C:

  - Limpie con paño seco

  - Nunca introduzca objetos

  - Si hay suciedad, use aire comprimido suavemente

- Pantalla LCD:

  - Paño suave sin pelusas

  - Puede ser ligeramente húmedo

  - No use químicos o alcohol

### ALMACENAMIENTO

Corto Plazo (1-30 días): - Lugar seco, temperatura ambiente - Bolsa protectora incluida - Cargue completamente antes de guardar - Cargue nuevamente después de 2 semanas si no usa

Largo Plazo (>30 días): - Cargue completamente - Almacene en lugar fresco (15-25°C) - Rango de humedad: 30-70% - Fuera de luz solar directa - Cargue completamente una vez al mes - Verifique funcionamiento cada 3 meses

NO Almacene: - En automóviles calientes - En sótanos húmedos - En áticos calurosos - Junto a productos químicos - En congelador

### VIDA ÚTIL

| Componente | Vida Útil | Acciones |
| --- | --- | --- |
| Unidad Principal | 5+ años | Nada especial |
| Batería | ~2 años (500 ciclos) | Reemplazo: contacte servicio |
| Electrodos Desechables | 48 horas (1 uso) | Descarte y compre nuevos |
| Cables | 3+ años | Inspeccione por daño |
| Pantalla LCD | 5+ años | Nada especial |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

#### PROBLEMA 1: “CONTACTO PERDIDO” en pantalla

Causas posibles: - Electrodo despegado - Electrodo mojado - Mala conexión de cable

Solución:

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Verifique visualmente que todos los electrodos estén pegados |
| 2 | Pase mano sobre electrodos - deben estar planos |
| 3 | Si alguno está suelto, retírelo y recoloque (ver PASO 3) |
| 4 | Verifique que cables snap estén firmemente conectados |
| 5 | Si zona está húmeda, seque con paño |
| 6 | Presione botón PODER para reintentar conexión |
| 7 | Espere 2-3 minutos, pantalla debe normalizarse |

Si persiste después de 10 minutos: → Contacte a servicio técnico

#### PROBLEMA 2: Batería se descarga rápido

Causas posibles: - Batería envejecida (>2 años) - Bluetooth constantemente activo - Sincronización frecuente

Solución:

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Cargue completamente (3-4 horas) |
| 2 | Apague Bluetooth entre sincronizaciones: MENÚ → BLUETOOTH OFF |
| 3 | Reduzca frecuencia de sincronización: MENÚ → SINCRONIZAR CADA 2H |
| 4 | Si batería aún se descarga en <20 horas, batería necesita reemplazo |

Si batería original tiene >2 años: → Solicite reemplazo a servicio técnico

#### PROBLEMA 3: Pantalla no se ilumina

Causas posibles: - Batería completamente descargada - Dispositivo en modo sleep - Problema de hardware

Solución:

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Conecte el cargador USB-C |
| 2 | Espere 2 minutos |
| 3 | Presione botón PODER |
| 4 | Pantalla debe iluminarse |
| 5 | Cargue durante 3-4 horas |

Si pantalla no responde: → Contacte a servicio técnico

#### PROBLEMA 4: Bluetooth no se conecta a la App

Causas posibles: - Bluetooth desactivado en dispositivo - App no tiene permisos de Bluetooth - Emparejamiento incorrecto

Solución:

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | En dispositivo: MENÚ → BLUETOOTH → ON |
| 2 | En App: Cerrar completamente la aplicación |
| 3 | Esperar 10 segundos |
| 4 | Reabrir la aplicación |
| 5 | Presionar “Buscar Dispositivos” |
| 6 | Debería aparecer su HM-H100 |
| 7 | Presionar “Emparejar” |
| 8 | Confirmar en el dispositivo: SÍ |

Si sigue sin funcionar: → Desemparejar: MENÚ → BLUETOOTH → DESEMPAREJAR
→ Reintentar proceso de emparejamiento → Si persiste, contacte a servicio técnico

#### PROBLEMA 5: La app muestra datos incompletos

Causas posibles: - Sincronización incompleta - Contacto perdido durante grabación - Almacenamiento de dispositivo lleno

Solución:

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | En App: Presionar ícono de actualización/reload |
| 2 | Esperar 30 segundos |
| 3 | Si aún muestra incompleto: Cerrar y reabrir app |
| 4 | Verificar en dispositivo: Datos Grabados [GB] |
| 5 | Si está en 99% ó 100%, necesita transferencia completa |
| 6 | Mantener Bluetooth ON durante 10 minutos para sincronizar |

Si datos sigue incompleto después de 48 horas: → Contacte a servicio técnico

#### PROBLEMA 6: Reacción alérgica a electrodos

Causas posibles: - Alergia al adhesivo del electrodo - Alergia al material Ag/AgCl - Irritación por fricción

Síntomas: - Enrojecimiento (>1cm alrededor) - Picazón intensa - Urticaria - Hinchazón

Solución Inmediata:

- RETIRE inmediatamente los electrodos

- Lave el área con agua fría y jabón suave

- Seque suavemente

- NO rasque

- Aplique hidrocortisona 1% si disponible (opcional)

Acciones Posteriores:

- ☐ Llame a su médico inmediatamente

- ☐ NO recoloque electrodos HM-H100 hasta consultar médico

- ☐ Contacte servicio técnico: Puede tener alergia específica

- ☐ Mencion ione síntomas exactos en próxima consulta

## SÍMBOLOS UTILIZADOS

### SÍMBOLOS ISO 15223-1 EN DISPOSITIVO

SÍMBOLO                    SIGNIFICADO
════════════════════════════════════════════════════════════════

┌─────┐
│ ℹ   │                    Consultar Instrucciones
└─────┘                    (Manual disponible)

┌─────┐
│  ⚠  │                    Advertencia / Precaución
└─────┘                    (Ver sección advertencias)

┌─────┐
│  ⌂   │                    Fabricante
└─────┘                    Horizon Medical Inc.

┌─────┐
│  C  │                    Marca CE
│ Ε   │                    Conformidad Europea

┌─────┐
│  🔋  │                    Batería (nivel mostrado)
│ 85% │                    Porcentaje de carga

┌─────┐
│ BT  │                    Bluetooth Activo
└─────┘

┌─────┐
│  📅 │                    Fecha de Expiración / Vencimiento
│2027 │                    (para electrodos)

┌─────┐
│  ⌬   │                    Número de Lote
└─────┘                    (En empaque)

┌─────┐
│  ◆   │                    Fabricado
└─────┘

┌─────┐
│ IPX7 │                    Clasificación Protección
└─────┘                    Agua: Inmersión temporal

### SÍMBOLOS EN LA PANTALLA

SÍMBOLO         UBICACIÓN           SIGNIFICADO
════════════════════════════════════════════════════════════════
⌂⌂╱╱╱⌂⌂         Centro              Onda ECG normal
                (pantalla principal)

🔴 Rojo         Superior derecha    Error / Alerta crítica

🟠 Naranja       Superior derecha    Advertencia moderada

🟢 Verde        Superior derecha    Estado normal

┏━┓             Superior              Batería: >75%
┃█┃

┃██┃            Superior              Batería: 50-75%

┃███┃           Superior              Batería: 25-50%

┃████┃          Superior              Batería: <25%

 BT             Esquina superior      Bluetooth conectado

## ETIQUETADO Y MARCADO

### ETIQUETA PRIMARIA (En el dispositivo)

═══════════════════════════════════════════════════════════════

                    HORIZON MEDICAL
                     HM-H100 v2.0
              Holter ECG con Análisis Inteligente

    Dispositivo Médico Clase IIa - Resolución INVIMA
         Para monitoreo ambulatorio de ritmo cardíaco

FABRICANTE: Horizon Medical Inc.              CE ℹ
            [Dirección País de Origen]

NÚMERO DE SERIE: HM-H100-_______ (última etiqueta)
LOTE: ________________
FABRICADO: 202_-0_-0_

ESPECIFICACIONES:
• Registro: 6 Derivaciones
• Duración: hasta 48 horas
• Batería: Li-Po 500mAh
• Temperatura Operación: 10-35°C
• Humedad: 30-70% no condensante
• Clasificación IP: IPX7

⚠ ADVERTENCIA:
Para uso exclusivamente bajo prescripción médica.
Consultar instrucciones antes de usar.
NO sumergir. NO exponer a temperaturas extremas.

═══════════════════════════════════════════════════════════════

### ETIQUETA SECUNDARIA (En el empaque)

═══════════════════════════════════════════════════════════════
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [LOGO HORIZON MEDICAL]                                    │
│                                                           │
│           HM-H100 HOLTER ECG INTELIGENTE                 │
│     Dispositivo de Monitoreo Ambulatorio de Ritmo        │
│                     Cardíaco                              │
│                                                           │
│  • 6 Derivaciones Simultáneas                            │
│  • Análisis Automático con IA                            │
│  • Duración 48 Horas                                     │
│  • Inalámbrico Bluetooth 5.2                             │
│  • Aplicación Móvil Gratuita                             │
│                                                           │
│  CONTENIDO:                                              │
│  ☐ Unidad HM-H100                                        │
│  ☐ 6 Electrodos + 3 Repuesto                             │
│  ☐ Cable de Conexión                                     │
│  ☐ Cargador USB-C                                        │
│  ☐ Manual de Usuario (Español)                           │
│                                                           │
│  ESPECIFICACIONES:                                        │
│  • Dimensiones: 85×60×18 mm                              │
│  • Peso: 95g (sin electrodos)                            │
│  • Batería: 48h continuas                                │
│  • Rango Bluetooth: 10-30m                               │
│  • IP Rating: IPX7                                       │
│                                                           │
│  NÚMERO DE SERIE: ___________                             │
│  LOTE: ___________  FABRICADO: _____                      │
│  VENCE (Electrodos): _____                                │
│                                                           │
│  Distribuidor Autorizado:                                │
│  [NOMBRE EMPRESA] - [TELÉFONO] - [EMAIL]                │
│                                                           │
│  ⚠ Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar   │
│  📞 Servicio Técnico 24/7: [TELÉFONO]                    │
│  🌐 www.horizonmedical.com                               │
│                                                           │
│  Made in: [PAÍS]  CE  ISO 13485  IEC 60601              │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD:
⚠ Advertencia - Leer instrucciones
ℹ Información - Consultar manual
CE Marca Europea de Conformidad

### SÍMBOLOS REQUERIDOS EN EMPAQUE

Todos estos símbolos deben estar visibles:

⚠ - ADVERTENCIA (Leer instrucciones)
ℹ - INFORMACIÓN (Consultar manual)
CE - CONFORMIDAD EUROPEA
ISO 13485 - SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO
IEC 60601 - NORMA DE SEGURIDAD CUMPLIDA
IPX7 - CLASIFICACIÓN DE PROTECCIÓN
🔋 - BATERÍA RECARGABLE (No desechar como basura)

## GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

### GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

¿QUÉ CUBRE LA GARANTÍA?

La garantía cubre defectos de materiales y manufactura bajo uso normal:

✓ CUBIERTO: - Defectos en pantalla, carcasa, componentes electrónicos - Problemas de batería por fabricación - Falla de botones, conectores - Error de software - Componentes dañados por defecto

✗ NO CUBIERTO: - Daño por agua (salvo IPX7) - Daño físico por caída o impacto - Desgaste normal de batería (después 500 ciclos) - Electrodos desechables (consumibles) - Modificaciones no autorizadas - Uso fuera de especificaciones

### CÓMO SOLICITAR SERVICIO DE GARANTÍA

Opción 1: Envío por Correo

- Contacte a servicio técnico (ver información abajo)

- Informe del problema

- Recibirá instrucciones de envío

- Envíe dispositivo (asegure empaque)

- Servicio técnico repara/reemplaza (5-10 días)

- Se remite de vuelta sin costo

Opción 2: Centro de Servicio Autorizado

Visite el distribuidor autorizado: - [NOMBRE DISTRIBUIDOR] - [DIRECCIÓN] - Horario: [HORARIO] - Teléfono: [TELÉFONO]

Opción 3: Servicio a Domicilio (Opcional)

Disponible en ciudades principales (cargo puede aplicar)

### CÓMO EXTENDER LA GARANTÍA (Opcional)

Póliza de Extensión disponible: - Cobertura adicional: 2 años más (4 años total) - Precio: [PRECIO - Completar] - Incluye: Daño accidental, batería, componentes - Contacte: [EMAIL GARANTÍA EXTENDIDA]

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

### SERVICIO TÉCNICO HORIZON MEDICAL

Disponible 24/7 / 365 días

Por Teléfono: - Colombia: +57 [NÚMERO COMPLETAR] - Línea sin costo: 018000 [NÚMERO COMPLETAR] - Horario: Lunes-Domingo, 6:00-22:00 COP

Por Email: - Soporte Técnico: soporte@horizonmedical.co - Garantía: garantia@horizonmedical.co - Comercial: ventas@horizonmedical.co

Portal Web: - www.horizonmedical.co - www.hmlink.horizonmedical.com (App Portal) - Chat en vivo: Disponible 10:00-19:00 COP

Distribuidor Autorizado Colombia: - [NOMBRE EMPRESA] - Dirección: [DIRECCIÓN COMPLETA] - Teléfono: [TELÉFONO] - Email: [EMAIL] - Horario: [HORARIO]

### REGISTRO DE PRODUCTO

Para recibir: - Actualizaciones de software - Notificaciones de seguridad - Ofertas exclusivas

Registre en: www.horizonmedical.co/registro

O envíe por correo: Incluya: - Nombre completo - Email - Número de Serie (HM-H100-______) - Fecha de compra - Distribuidor donde compró

A: Registro de Producto
Horizon Medical Inc.
[Dirección Completar]

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este dispositivo cumple con: - Resolución [NÚMERO] del INVIMA - Norma IEC 60601-1:2005/A1:2011 - Norma IEC 60601-2-27:2005/A1:2008 - Norma ISO 13485:2016 - Norma ISO 14971:2019

Para copia de Certificados: contacte a servicio técnico

FIN DEL DOCUMENTO 3: MANUAL DE USUARIO