# HORIZON MEDICAL — Clasificación del Dispositivo Médico

Documento: HM-REG-001
Versión: 1.0
Fecha: 2026-05-16
Clasificación del documento: Confidencial
Preparado por: Departamento de Asuntos Regulatorios — Horizon Medical

## Tabla de Contenidos

- Descripción Completa del Dispositivo

- Uso Previsto (Intended Use)

- Indicaciones de Uso

- Contraindicaciones

- Clasificación por Jurisdicción

- Justificación de la Clasificación

- Normas Aplicables

- Resumen de Clasificación

## 1. Descripción Completa del Dispositivo

### 1.1 Nombre del Dispositivo

- Nombre comercial: Horizon Medical Holter ECG System

- Nombre genérico: Sistema de monitoreo electrocardiográfico ambulatorio continuo con análisis algorítmico basado en inteligencia artificial

- Nombre técnico: Ambulatory electrocardiographic monitoring system with AI-based arrhythmia detection

### 1.2 Descripción General

El sistema Horizon Medical es un dispositivo médico de monitoreo cardíaco ambulatorio de tipo Holter que permite la adquisición, transmisión, almacenamiento y análisis de señales electrocardiográficas (ECG) de forma continua durante períodos de 24 a 48 horas. El sistema integra hardware portátil, conectividad inalámbrica IoT, software en la nube con algoritmos de inteligencia artificial (IA) para detección automatizada de arritmias, una aplicación móvil para el paciente y un dashboard web para el profesional de salud.

### 1.3 Componentes del Sistema

| Componente | Descripción | Modelo/Versión |
| --- | --- | --- |
| Dispositivo Holter (hardware) | Unidad portátil de adquisición ECG con electrodos de superficie | HM-H100 v1.0 |
| Firmware del dispositivo | Software embebido en el microcontrolador | FW v1.0 (nRF52832) |
| Backend / Servidor en la nube | Plataforma de procesamiento, almacenamiento y análisis de datos ECG | Backend v1.0 |
| Módulo de IA/ML | Algoritmo CNN-LSTM para detección automatizada de arritmias | AI Engine v1.0 |
| Aplicación móvil (App) | Aplicación para paciente (iOS/Android) para visualización y alertas | App v1.0 |
| Dashboard web clínico | Interfaz web para profesionales de salud | Dashboard v1.0 |

### 1.4 Especificaciones Técnicas del Hardware

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Microcontrolador | Nordic Semiconductor nRF52832 (ARM Cortex-M4F, 64MHz) |
| AFE (Analog Front-End) | Texas Instruments ADS1298 (8 canales, 24 bits) |
| Canales ECG activos | 3 canales (derivaciones) |
| Resolución ADC | 24 bits |
| Frecuencia de muestreo | 500 Hz por canal |
| Conectividad | Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 |
| Batería | LiPo 3.7V, 500mAh recargable |
| Autonomía | ≥ 48 horas de monitoreo continuo |
| Dimensiones | 65 × 40 × 12 mm (aprox.) |
| Peso | < 50 g (sin electrodos) |
| Protección IP | IP22 (resistente a salpicaduras) |
| Electrodos | Desechables, adhesivos Ag/AgCl, tipo snap |
| Carga | USB-C, 5V/500mA |

### 1.5 Especificaciones del Software

| Componente | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| Firmware | C/C++ sobre Zephyr RTOS (nRF52832) | Adquisición, filtrado digital, transmisión BLE |
| Backend | Python / Node.js, infraestructura cloud (AWS/Azure) | Recepción, almacenamiento, procesamiento, API REST |
| Módulo IA | Python, TensorFlow/PyTorch — Arquitectura CNN-LSTM | Detección de arritmias: FA, TV, bradicardia, taquicardia, extrasístoles |
| App móvil | React Native (iOS/Android) | Visualización ECG en tiempo real, alertas, historial |
| Dashboard web | React.js | Revisión clínica, informes, gestión de pacientes |

### 1.6 Principio de Funcionamiento

- Adquisición: Los electrodos de superficie captan las señales bioeléctricas cardíacas. El ADS1298 digitaliza las señales con resolución de 24 bits a 500 Hz.

- Preprocesamiento (firmware): Filtrado digital paso-banda (0.05–150 Hz), filtro notch (50/60 Hz), detección de desconexión de electrodos.

- Transmisión: Los datos se transmiten vía BLE al teléfono del paciente en tiempo real o se almacenan en buffer interno para transmisión diferida.

- Almacenamiento en la nube: La app móvil retransmite los datos al backend vía HTTPS/TLS 1.3.

- Análisis IA: El modelo CNN-LSTM analiza segmentos de ECG para clasificar ritmos cardíacos y detectar arritmias.

- Visualización y alertas: Los resultados se presentan en la app del paciente y el dashboard clínico. Las alertas críticas se generan en tiempo real.

## 2. Uso Previsto (Intended Use)

### 2.1 Declaración de Uso Previsto

El sistema Horizon Medical Holter ECG está destinado a la adquisición, registro, transmisión, almacenamiento, análisis y presentación de señales electrocardiográficas (ECG) de superficie de pacientes adultos en entorno ambulatorio. El dispositivo está diseñado para monitoreo continuo de ECG durante períodos de 24 a 48 horas. El módulo de inteligencia artificial proporciona detección automatizada asistida de arritmias cardíacas como herramienta de soporte a la decisión clínica. Todos los resultados del análisis de IA deben ser revisados y confirmados por un profesional de salud calificado antes de tomar decisiones clínicas.

### 2.2 Población Objetivo

- Edad: Pacientes adultos (≥ 18 años)

- Sexo: Masculino y femenino

- Condición: Pacientes con sospecha o diagnóstico de arritmias cardíacas, palpitaciones, síncope, evaluación post-eventos cardíacos, seguimiento post-ablación o post-implante de dispositivos

- Entorno de uso: Ambulatorio (hogar del paciente, vida cotidiana)

### 2.3 Usuarios Previstos

| Usuario | Rol | Interacción |
| --- | --- | --- |
| Cardiólogo / Electrofisiólogo | Prescripción, revisión de resultados, diagnóstico | Dashboard web |
| Médico general | Prescripción inicial, derivación | Dashboard web |
| Técnico/Enfermero | Colocación del dispositivo, instrucción al paciente | Dispositivo físico |
| Paciente | Portador del dispositivo durante el monitoreo | App móvil |

### 2.4 Entorno de Uso

- Dispositivo Holter: Uso ambulatorio, portado sobre el pecho del paciente, ambiente doméstico/cotidiano

- App móvil: Smartphone del paciente con Bluetooth y conexión a Internet

- Dashboard web: Consultorio médico, hospital, centro de telemedicina

- Backend: Infraestructura cloud con certificación de seguridad

## 3. Indicaciones de Uso

### 3.1 Indicaciones Clínicas

El sistema Horizon Medical Holter ECG está indicado para:

- Detección y documentación de arritmias cardíacas durante la actividad diaria normal del paciente

- Evaluación de palpitaciones de origen indeterminado

- Evaluación de síncope o pre-síncope de posible etiología cardíaca

- Monitoreo de fibrilación auricular (FA) — detección, cuantificación de carga arrítmica

- Evaluación de la respuesta ventricular en pacientes con fibrilación auricular conocida

- Seguimiento post-ablación de arritmias auriculares o ventriculares

- Evaluación de la eficacia de terapia antiarrítmica

- Detección de isquemia silente (análisis del segmento ST)

- Evaluación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV)

- Correlación de síntomas (diario del paciente) con hallazgos electrocardiográficos

### 3.2 Tipos de Arritmias Detectadas por el Módulo de IA

| Arritmia | Abreviatura | Prioridad de Alerta |
| --- | --- | --- |
| Fibrilación auricular | FA / AF | Alta |
| Flutter auricular | AFL | Alta |
| Taquicardia ventricular | TV / VT | Crítica |
| Fibrilación ventricular | FV / VF | Crítica |
| Taquicardia supraventricular | TSV / SVT | Media |
| Bradicardia sinusal | BS | Media |
| Taquicardia sinusal | TS | Baja |
| Extrasístoles ventriculares | EV / PVC | Baja–Media |
| Extrasístoles supraventriculares | ESV / PAC | Baja |
| Pausas sinusales | — | Alta |
| Bloqueo AV de 2º y 3er grado | BAV II/III | Alta |

## 4. Contraindicaciones

### 4.1 Contraindicaciones Absolutas

- No utilizar para monitoreo en tiempo real en unidades de cuidados intensivos (UCI) — el dispositivo no es un monitor de paciente hospitalario y no está diseñado para alarmas de emergencia en tiempo real en entorno hospitalario

- No utilizar como único medio de diagnóstico — los resultados del análisis de IA son de soporte y deben ser confirmados por un profesional médico

- No utilizar en pacientes con implantes electrónicos activos (marcapasos, desfibriladores implantables) sin supervisión médica, debido a posible interferencia electromagnética

- No utilizar en entornos con campos electromagnéticos intensos (resonancia magnética, equipos de diatermia)

### 4.2 Contraindicaciones Relativas

- Pacientes con alergias conocidas a adhesivos o electrodos de Ag/AgCl

- Pacientes con lesiones cutáneas extensas en la zona de colocación de electrodos

- Pacientes pediátricos (< 18 años) — no validado clínicamente para esta población

- Pacientes con incapacidad para operar un smartphone (se requiere app para transmisión de datos)

### 4.3 Advertencias y Precauciones

- El dispositivo no es un desfibrilador ni proporciona terapia eléctrica

- Las alertas de IA no reemplazan el juicio clínico profesional

- La conectividad BLE tiene un alcance limitado (~10 m); el paciente debe mantener el smartphone cerca

- La pérdida temporal de conectividad a Internet no afecta la adquisición de datos (se almacenan localmente y se sincronizan después)

## 5. Clasificación por Jurisdicción

### 5.1 Clasificación INVIMA (Colombia)

| Criterio | Detalle |
| --- | --- |
| Agencia | INVIMA — Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos |
| Normativa aplicable | Decreto 4725 de 2005 (dispositivos médicos en Colombia) |
| Clasificación de riesgo | Clase IIa — Riesgo Moderado |
| Justificación | Dispositivo activo, no invasivo, destinado a monitoreo de funciones fisiológicas (ECG) con software de diagnóstico asistido. Según el Artículo 7 del Decreto 4725, los dispositivos activos de diagnóstico destinados a suministrar información para detectar, diagnosticar o monitorizar funciones fisiológicas se clasifican como Clase IIa cuando no son de soporte vital directo |
| Regla de clasificación | Regla 10 (dispositivos activos de diagnóstico) |
| Registro requerido | Registro Sanitario de Dispositivo Médico |

### 5.2 Clasificación FDA (Estados Unidos)

| Criterio | Detalle |
| --- | --- |
| Agencia | FDA — Food and Drug Administration, CDRH (Center for Devices and Radiological Health) |
| Regulación CFR | 21 CFR Part 870 — Cardiovascular Devices |
| Product Code | DRX (Electrocardiograph, Ambulatory — Holter Monitor) |
| Clasificación | Clase II (Special Controls) |
| Vía regulatoria recomendada | 510(k) Premarket Notification |
| Panel | Panel de dispositivos cardiovasculares |
| Predicado (predicate device) | iRhythm Zio XT (K142497), BioTelemetry MCOT (K162604), Cardiac Insight Cardea SOLO (K173437) |
| Componente IA/ML | Requiere documentación adicional según FDA Guidance “Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML)-Based Software as a Medical Device (SaMD)” y “Predetermined Change Control Plan” |
| Software Level of Concern | Major (el software proporciona información para decisiones clínicas sobre arritmias potencialmente letales) |

### 5.3 Clasificación EMA/MDR (Unión Europea)

| Criterio | Detalle |
| --- | --- |
| Regulación | Reglamento (UE) 2017/745 — Medical Device Regulation (MDR) |
| Clasificación | Clase IIa (software de diagnóstico) / Clase IIb (si se considera que la información generada puede conducir directamente a decisiones terapéuticas sobre arritmias potencialmente letales) |
| Clasificación recomendada | Clase IIb (enfoque conservador debido a detección de TV/FV) |
| Regla de clasificación MDR | Regla 11 — Software destinado a proporcionar información utilizada para tomar decisiones con fines de diagnóstico o terapéuticos. Si las decisiones tienen un impacto que puede causar la muerte o un deterioro irreversible del estado de salud → Clase III. Si puede causar un deterioro grave → Clase IIb. En otros casos → Clase IIa |
| Justificación Clase IIb | El sistema detecta arritmias ventriculares (TV/FV) cuya no detección podría causar un deterioro grave del estado de salud. Si bien la decisión final es del médico, la información proporcionada es crítica |
| Organismo Notificado requerido | Sí — obligatorio para Clase IIa y IIb |
| Marcado CE | CE bajo MDR 2017/745 con Declaración de Conformidad |

## 6. Justificación de la Clasificación

### 6.1 Análisis de Factores de Clasificación

| Factor | Análisis | Impacto en Clasificación |
| --- | --- | --- |
| Invasividad | No invasivo (electrodos de superficie) | Reduce clasificación |
| Duración de contacto | Transitorio a corto plazo (24–48 h) | Neutral |
| Fuente de energía | Dispositivo activo (batería) | Incrementa clasificación vs. pasivo |
| Parte del cuerpo | Superficie del torso (no SNC, no sistema cardiovascular directo) | Neutral |
| Función | Diagnóstico/monitoreo (no terapéutico) | Reduce vs. terapéutico |
| Software como componente | SaMD — proporciona información diagnóstica | Incrementa clasificación |
| IA/ML | Análisis automatizado con clasificación de arritmias | Incrementa clasificación (especialmente en MDR) |
| Severidad de la condición | Arritmias potencialmente letales (TV, FV) | Incrementa clasificación |
| Autonomía de decisión | Herramienta de soporte; decisión final es del médico | Reduce vs. sistema autónomo |

### 6.2 Comparación con Predicados y Dispositivos Equivalentes

| Dispositivo | Fabricante | Clasificación FDA | Clasificación MDR | Vía Regulatoria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zio XT / Zio AT | iRhythm Technologies | Clase II | Clase IIa | 510(k) |
| MCOT Patch | BioTelemetry (Philips) | Clase II | Clase IIa | 510(k) |
| Cardea SOLO | Cardiac Insight | Clase II | Clase IIa | 510(k) |
| KardiaMobile 6L | AliveCor | Clase II | Clase IIa | 510(k) / De Novo |
| Apple Watch ECG | Apple Inc. | Clase II | Clase IIa | De Novo (DEN180044) |

### 6.3 Conclusión de Clasificación

El sistema Horizon Medical se clasifica de manera consistente como Clase II (FDA) / Clase IIa-IIb (MDR) / Clase IIa (INVIMA), alineado con dispositivos predicados del mismo segmento. La presencia de IA para detección de arritmias ventriculares justifica un enfoque conservador hacia Clase IIb en MDR, aunque existe precedente de dispositivos similares clasificados como IIa.

## 7. Normas Aplicables

### 7.1 Normas de Seguridad y Rendimiento Esenciales

| Norma | Título | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- |
| IEC 60601-1:2020 | Medical electrical equipment — General requirements for basic safety and essential performance | Hardware del dispositivo Holter |
| IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 | EMC — Electromagnetic compatibility | Hardware, emisiones e inmunidad |
| IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013+AMD2:2020 | Usability | Todo el sistema (hardware + software) |
| IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012+AMD2:2020 | Alarm systems | Alertas del sistema |
| IEC 60601-1-11:2015+AMD1:2020 | Requirements for medical electrical equipment used in the home healthcare environment | Uso ambulatorio/domiciliario |
| IEC 60601-2-47:2012+AMD1:2019 | Particular requirements for the basic safety and essential performance of ambulatory electrocardiographic systems | Norma particular para Holter ECG |

### 7.2 Normas de Software

| Norma | Título | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- |
| IEC 62304:2006+AMD1:2015 | Medical device software — Software life cycle processes | Todo el software (firmware, backend, app, dashboard) |
| IEC 82304-1:2016 | Health software — General requirements for product safety | Software de salud como producto |
| IEC 62366-1:2015+AMD1:2020 | Medical devices — Application of usability engineering | Usabilidad del software y hardware |

### 7.3 Normas de Gestión de Calidad y Riesgo

| Norma | Título | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- |
| ISO 13485:2016 | Medical devices — Quality management systems | Sistema de gestión de calidad del fabricante |
| ISO 14971:2019 | Medical devices — Application of risk management | Gestión de riesgos del dispositivo |
| ISO/TR 24971:2020 | Guidance on the application of ISO 14971 | Guía complementaria de gestión de riesgos |

### 7.4 Normas de Biocompatibilidad y Seguridad Eléctrica

| Norma | Título | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- |
| ISO 10993-1:2018 | Biological evaluation of medical devices — Evaluation and testing within a risk management process | Electrodos, carcasa (contacto con piel) |
| ISO 10993-5:2009 | Tests for in vitro cytotoxicity | Materiales en contacto con piel |
| ISO 10993-10:2021 | Tests for skin sensitization | Materiales en contacto con piel |
| IEC 62133-2:2017 | Secondary cells and batteries — Safety requirements | Batería LiPo |

### 7.5 Normas de Ciberseguridad y Protección de Datos

| Norma / Guía | Título | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- |
| IEC 81001-5-1:2021 | Health software and health IT systems safety, effectiveness and security — Security | Ciberseguridad del software |
| AAMI TIR57:2016 | Principles for medical device security — Risk management | Gestión de riesgos de ciberseguridad |
| FDA Guidance (2023) | Cybersecurity in Medical Devices: QSR Considerations and Content of Premarket Submissions | Ciberseguridad para FDA |
| NIST Cybersecurity Framework | Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity | Marco de referencia general |
| GDPR (UE 2016/679) | General Data Protection Regulation | Datos personales en UE |
| HIPAA | Health Insurance Portability and Accountability Act | Datos de salud en EE.UU. |
| Ley 1581 de 2012 | Protección de datos personales (Colombia) | Datos personales en Colombia |

### 7.6 Normas de IA/ML para Dispositivos Médicos

| Norma / Guía | Título | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- |
| FDA AI/ML Action Plan (2021) | Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML)-Based SaMD Action Plan | Marco regulatorio IA/ML FDA |
| IMDRF SaMD:2014 | Software as a Medical Device (SaMD): Key Definitions and Possible Framework | Clasificación de SaMD |
| ISO/IEC TR 24028:2020 | Information technology — AI — Overview of trustworthiness in AI | Confiabilidad de IA |
| ISO/IEC 23894:2023 | Information technology — AI — Guidance on risk management | Gestión de riesgos de IA |
| GMLP (2021) | Good Machine Learning Practice for Medical Device Development | Buenas prácticas ML |

### 7.7 Otras Normas Aplicables

| Norma | Título | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- |
| ISO 15223-1:2021 | Medical devices — Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer | Etiquetado |
| IEC 60529:2013 | Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) | Carcasa del dispositivo |
| IEC 62133-2:2017 | Secondary lithium cells and batteries | Batería LiPo |
| UN 38.3 | Transport of lithium batteries | Transporte de batería |
| ISO 11607-1:2019 | Packaging for terminally sterilized medical devices | Empaque (si aplica) |
| UDI (EU 2017/745 Art. 27) | Unique Device Identification | Identificación UDI |
| 21 CFR 830 | Unique Device Identification | Identificación UDI FDA |

## 8. Resumen de Clasificación

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              HORIZON MEDICAL — RESUMEN DE CLASIFICACIÓN             │
├──────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────────────┤
│ Jurisdicción │ Clasificación │ Vía Regul.    │ Norma/Regulación      │
├──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ INVIMA (CO)  │ Clase IIa     │ Registro San. │ Decreto 4725/2005     │
│ FDA (US)     │ Clase II      │ 510(k)        │ 21 CFR 870            │
│ EMA/MDR (EU) │ Clase IIb*    │ CE + NB       │ MDR 2017/745 Regla 11 │
├──────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────────────┤
│ * Enfoque conservador. Posible Clase IIa si el NB acepta            │
│   que la IA es solo soporte y no influye directamente en terapia.   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Control de Versiones:

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-16 | Asuntos Regulatorios | Creación inicial del documento |

Este documento es parte del expediente regulatorio del sistema Horizon Medical. Toda la información contenida es confidencial y propiedad de Horizon Medical.