# HORIZON MEDICAL — Guía Paso a Paso: Registro INVIMA

Documento: HM-REG-006
Versión: 1.0
Fecha: 2026-05-16

## Resumen Ejecutivo

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Tipo de trámite | Registro Sanitario de Dispositivo Médico |
| Clase de riesgo | IIa |
| Tiempo estimado total | 6–12 meses |
| Costo estimado | $67,000–135,000 USD |
| Vigencia del registro | 10 años (renovable) |

## Timeline Visual

Mes:  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12
      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
PREP  ████████████████████████████
      Preparación del dossier + testing + QMS
      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
TRAD  │     │     │     │     ████████
      │     │     │     │     Traducciones + apostillas
      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
SUBM  │     │     │     │     │     │     ██
      │     │     │     │     │     │     Sometimiento
      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
REV   │     │     │     │     │     │     │     ████████████████
      │     │     │     │     │     │     │     Revisión INVIMA + respuesta
      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
REG   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     ██
      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     Emisión

## Paso 1: Preparación Organizacional (Mes 1–2)

### 1.1 Acciones

- ☐ Designar titular del registro en Colombia (fabricante o importador autorizado)

- ☐ Obtener poder del fabricante autorizando al titular a registrar el dispositivo

  - Documento notariado, apostillado/consularizado

  - Traducción oficial si está en idioma diferente al español

- ☐ Obtener certificado de existencia y representación legal del titular (Cámara de Comercio, vigencia < 90 días)

- ☐ Designar responsable de tecnovigilancia ante INVIMA

- ☐ Verificar certificación ISO 13485 vigente o equivalente BPM

### 1.2 Entregables

| Documento | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| Poder del fabricante (apostillado) | Fabricante + Titular | Mes 2 |
| Certificado de existencia y representación | Titular | Mes 2 |
| Certificado ISO 13485 (copia) | QA Manager | Mes 1 |
| Designación de responsable de tecnovigilancia | Titular | Mes 2 |

### 1.3 Costos Estimados

| Concepto | Costo (USD) |
| --- | --- |
| Apostilla del poder | $100–300 |
| Traducción oficial | $500–1,500 |
| Certificado Cámara de Comercio | $20–50 |

## Paso 2: Testing y Evidencia Técnica (Mes 1–5)

### 2.1 Acciones

- ☐ Completar testing de seguridad eléctrica (IEC 60601-1) en laboratorio acreditado

- ☐ Completar testing de EMC (IEC 60601-1-2) en laboratorio acreditado

- ☐ Completar testing de norma particular (IEC 60601-2-47) en laboratorio acreditado

- ☐ Completar evaluación de biocompatibilidad (ISO 10993-5, 10993-10)

- ☐ Completar testing de batería (IEC 62133-2)

- ☐ Completar validación de software (IEC 62304)

- ☐ Compilar Risk Management File (ISO 14971)

- ☐ Realizar revisión bibliográfica de evidencia clínica

- ☐ Documentar métricas de rendimiento del módulo de IA

### 2.2 Selección de Laboratorios

| Test | Laboratorios Recomendados | Tiempo | Costo (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 60601-1 + 1-2 + 2-47 | Intertek, TÜV, UL, SGS, Bureau Veritas | 8–12 semanas | $20,000–40,000 |
| ISO 10993 | Nelson Labs, NAMSA, WuXi AppTec | 6–10 semanas | $5,000–15,000 |
| IEC 62133-2 | Intertek, UL, TÜV | 4–6 semanas | $3,000–8,000 |

### 2.3 Entregables

| Documento | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| Reporte de seguridad eléctrica | Laboratorio acreditado | Mes 4 |
| Reporte de EMC | Laboratorio acreditado | Mes 4 |
| Reporte de biocompatibilidad | Laboratorio acreditado | Mes 4 |
| Risk Management File (resumen) | QA/Engineering | Mes 5 |
| Revisión bibliográfica | Clinical Specialist | Mes 5 |
| Documentación de software y IA | SW Engineering | Mes 5 |

## Paso 3: Preparación del Dossier (Mes 3–6)

### 3.1 Acciones

- ☐ Redactar descripción del dispositivo en español

- ☐ Preparar especificaciones técnicas en español

- ☐ Redactar indicaciones, contraindicaciones y advertencias en español

- ☐ Crear instrucciones de uso (IFU) en español

- ☐ Diseñar maquetas de etiquetado en español (conforme a normativa)

- ☐ Preparar declaración de conformidad del fabricante

- ☐ Compilar lista de componentes y accesorios

- ☐ Preparar resumen de análisis de riesgos

- ☐ Describir el software y módulo de IA (funcionalidad, versiones, validación)

- ☐ Traducir reportes de ensayo (resúmenes ejecutivos en español)

- ☐ Obtener Certificado de Libre Venta del país de fabricación (apostillado)

  - Si se tiene FDA clearance: incluir copia de la carta de clearance

### 3.2 Requisitos de Traducción

| Documento | Idioma Original | Traducción Requerida |
| --- | --- | --- |
| IFU | Inglés | Traducción oficial al español |
| Etiquetado | Inglés | Traducción al español |
| Reportes de ensayo | Inglés | Resumen ejecutivo en español (aceptable) |
| Certificados ISO | Inglés | Traducción oficial o copia con resumen |
| Poder del fabricante | Inglés | Traducción oficial al español |

### 3.3 Costos Estimados

| Concepto | Costo (USD) |
| --- | --- |
| Traducciones oficiales | $2,000–5,000 |
| Diseño de etiquetado | $500–1,500 |
| Consultoría regulatoria INVIMA | $5,000–15,000 |

## Paso 4: Sometimiento ante INVIMA (Mes 6–7)

### 4.1 Acciones

- ☐ Diligenciar formulario único de registro sanitario en el portal INVIMA

- ☐ Pagar tasa de evaluación a INVIMA

- ☐ Compilar expediente completo en formato físico y/o digital

- ☐ Radicar solicitud ante INVIMA (ventanilla o plataforma en línea)

- ☐ Obtener número de radicado y conservar comprobante

### 4.2 Plataforma de Radicación

| Canal | Descripción |
| --- | --- |
| Portal INVIMA | https://www.invima.gov.co — Ventanilla Virtual de Radicación |
| Presencial | Oficina de atención al usuario INVIMA, Bogotá |

### 4.3 Tasa de Evaluación INVIMA (2026)

| Concepto | Valor Aproximado (COP) | Valor Aproximado (USD) |
| --- | --- | --- |
| Evaluación de registro sanitario Clase IIa | $8,000,000–15,000,000 | $2,000–4,000 |

Nota: Verificar la tasa vigente en la página de INVIMA al momento de la solicitud. Las tasas se actualizan anualmente.

## Paso 5: Evaluación por INVIMA (Mes 7–10)

### 5.1 Proceso de Evaluación

┌─────────────────────┐
│ Radicación           │
│ (Día 0)              │
└──────────┬──────────┘
           │
           ▼
┌─────────────────────┐
│ Asignación de        │
│ Evaluador (1–2 sem) │
└──────────┬──────────┘
           │
           ▼
┌─────────────────────┐
│ Evaluación           │──── ¿Información    ──▶ Requerimiento
│ Documental           │     completa?             de información
│ (30–60 días)         │                           (30 días para
└──────────┬──────────┘                            responder)
           │ Completa                                   │
           ▼                                            │
┌─────────────────────┐                                │
│ Concepto técnico     │◄───────────────────────────────┘
│ del evaluador        │
└──────────┬──────────┘
           │
           ▼
┌─────────────────────┐
│ Resolución           │
│ (Aprobación/Rechazo) │
└──────────┬──────────┘
           │ Aprobado
           ▼
┌─────────────────────┐
│ Emisión del          │
│ Registro Sanitario   │
└─────────────────────┘

### 5.2 Acciones durante la Evaluación

- ☐ Monitorear estado del trámite en el portal INVIMA

- ☐ Responder requerimientos de información dentro de los 30 días hábiles

- ☐ Preparar documentación complementaria si es solicitada

- ☐ Mantener comunicación con el evaluador asignado (si es posible)

### 5.3 Requerimientos Comunes de INVIMA

| Requerimiento | Cómo Prepararse |
| --- | --- |
| Información adicional del software/IA | Tener documentación de IA lista con métricas de rendimiento |
| Certificados de laboratorio | Asegurar que los laboratorios sean acreditados (ILAC/ONAC) |
| Clarificación de indicaciones | Redactar indicaciones precisas y consistentes en todo el dossier |
| Evidencia clínica adicional | Tener revisión bibliográfica robusta + datos de V&V |
| Traducción faltante | Verificar que TODOS los documentos clave estén en español |

## Paso 6: Post-Registro (Continuo)

### 6.1 Acciones Inmediatas Post-Registro

- ☐ Registrar dispositivo en el Programa Nacional de Tecnovigilancia

- ☐ Implementar sistema de quejas y reportes de eventos adversos

- ☐ Capacitar al personal del titular en procedimientos de tecnovigilancia

- ☐ Iniciar comercialización del dispositivo en Colombia

### 6.2 Obligaciones Continuas

| Obligación | Frecuencia | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Reporte de eventos adversos | Dentro de 72 horas (graves) / 10 días (no graves) | Res. 4816/2008 |
| Informes periódicos de seguridad | Según solicitud de INVIMA | Res. 4816/2008 |
| Renovación del registro | Antes de 10 años desde la emisión | Dec. 4725/2005 |
| Modificaciones al registro | Cuando haya cambios significativos | Dec. 4725/2005 |
| Mantenimiento de certificación ISO 13485 | Auditorías de seguimiento anuales | ISO 13485 |
| Actualización de etiquetado | Cuando haya cambios en el producto o regulación | Dec. 4725/2005 |

### 6.3 Clasificación de Modificaciones al Registro

| Tipo de Cambio | Trámite Requerido |
| --- | --- |
| Cambio de titular | Modificación del registro |
| Cambio de fabricante | Nuevo registro |
| Cambio de uso previsto | Nuevo registro |
| Cambio menor (etiquetado, presentación) | Modificación del registro |
| Nueva versión de software (menor) | Notificación o modificación |
| Cambio significativo de software/IA | Evaluación de impacto, posible nuevo registro |

## Checklist Final

### Pre-Sometimiento

- ☐ Formulario único de registro sanitario diligenciado

- ☐ Poder del fabricante (apostillado, traducido)

- ☐ Certificado de existencia y representación legal (< 90 días)

- ☐ Certificado de libre venta o equivalente (apostillado, traducido)

- ☐ Certificado ISO 13485 vigente (copia traducida)

- ☐ Descripción del dispositivo en español

- ☐ Especificaciones técnicas en español

- ☐ Uso previsto, indicaciones y contraindicaciones en español

- ☐ Instrucciones de uso (IFU) completas en español

- ☐ Maquetas de etiquetado en español

- ☐ Reportes de ensayo (IEC 60601-1, -1-2, -2-47, ISO 10993, IEC 62133-2)

- ☐ Resumen del Risk Management File

- ☐ Documentación de software y módulo de IA

- ☐ Evidencia clínica (revisión bibliográfica)

- ☐ Declaración de conformidad del fabricante

- ☐ Carta de responsabilidad del titular

- ☐ Recibo de pago de la tasa INVIMA

- ☐ Expediente compilado y organizado

### Post-Aprobación

- ☐ Registro en Programa Nacional de Tecnovigilancia

- ☐ Sistema de quejas y eventos adversos implementado

- ☐ Responsable de tecnovigilancia designado y capacitado

- ☐ Recordatorio de renovación configurado (10 años)

- ☐ Distribuidores/importadores informados del nuevo registro

## Recursos y Contactos

| Recurso | URL / Contacto |
| --- | --- |
| INVIMA — Portal web | https://www.invima.gov.co |
| INVIMA — Trámites en línea | https://tramites.invima.gov.co |
| INVIMA — Consulta de registros | https://www.invima.gov.co/consultas-registros-sanitarios |
| Programa Nacional de Tecnovigilancia | https://www.invima.gov.co/tecnovigilancia |
| Normatividad INVIMA | Decreto 4725 de 2005, Resolución 4002 de 2007 |
| Línea de atención INVIMA | +57 (1) 2948700 |

Control de Versiones:

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-16 | Asuntos Regulatorios | Creación inicial |

Documento confidencial — Horizon Medical